中华妇产科杂志 2023 年 4 月第 58 卷第 4 期    Chin J Obstet Gynecol, April 2023, Vol. 58, No. 4                                                                ·  241   ·

·临床指南 ·

# 中国宫腔镜诊断与手术临床实践

指南（2023 版）

中华医学会妇产科学分会妇科内镜学组

通信作者：段华，首都医科大学附属北京妇产医院 北京妇幼保健院，北京 100006，

Email：duanhua@ccmu.edu.cn

【摘要】 宫腔镜手术以其对子宫腔病变定位诊断和精准治疗等优势，被誉为经自然腔道微创手 术的“典范”；其在保留子宫、去除病变组织同时，恢复子宫腔形态与功能，实现子宫腔整复手术治疗目 的 。近年来，随着临床应用的普及开展、手术器械的研发完善、诊疗方法的推陈创新以及围手术期管 理的细化规范，使宫腔镜子宫腔整复手术得到了长足发展 。2012 年“妇科宫腔镜诊治规范 ”距今已经 十余年，为了更好适应当今临床诊疗与发展需求，中华医学会妇产科学分会妇科内镜学组结合国内外 最新循证医学证据和我国宫腔镜子宫腔整复手术临床实践，对宫腔镜手术指征、施术前准备、新设备 器械的进展、操作要点、术中与术后监护以及手术并发症防治等方面进行了全面更新完善，旨在规范 宫腔镜子宫腔整复手术临床应用，提高诊疗效果，造福广大病患。

基金项目：国家重点研发计划（2018YFC1004803）

宫腔镜是经阴道自然腔道对子宫腔及子宫颈  管各类病变进行诊断与微创整复手术的治疗方法， 以其直视观察、定位准确、保留器官与保护功能等  优势，被誉为子宫腔疾病治疗的“典范”；宫腔镜手  术是与开腹手术、经阴道手术和腹腔镜手术并列的  妇科手术基本技能 。2012 年，中华医学会妇产科  学分会妇科内镜学组制定发表的“妇科宫腔镜诊治  规范 ”至今已时隔十余年，十余年来，随着宫腔镜子  宫腔整复手术临床应用的普及开展、手术器械的研  发改良、手术种类的创新拓展以及对围手术期管理  的深入细化，使宫腔镜在子宫腔整复手术中的应用  得到了进一步发展和完善 。结合国内临床应用现  状及大量临床研究，对 2012 年“妇科宫腔镜诊治规  范 ”进行更新完善，以便更好规范宫腔镜子宫腔整  复手术的临床应用，提高诊疗效果，惠及广大病患。

本指南修订基于近十年国内外相关的循证医  学证据结果，参考国际指南并结合我国实际情况， 经过多次讨论和修改而制定 。指南制定遵循指南

研究与评价工具（Appraisal of Guidelines Research  and Evaluation，AGREE Ⅱ )原则 。循证医学等级采  用美国预防服务工作组分类系统进行分级 。证据  等级：Ⅰ 级：从至少 1 个合理设计的随机对照试验  中获得的证据 。 Ⅱ级：从精心设计的队列研究或病  例对照分析研究中获得的证据，该研究最好来自  1 个以上的中心或研究小组 ；或在干预或不干预  下，从多个时间序列获得的证据 。在不受干预的试  验中产生的重要结果也可以被视为这类证据；或从  未随机化的精心设计的对照试验中获得的证据 。 Ⅲ级：基于临床经验、描述性研究或专家委员会报  告的权威人士的意见 。推荐等级：A 级：基于良好  和一致的科学证据，高度确信利明显大于弊；B 级： 基于有限的或不一致的科学证据，高度确信获益较  多或至少中度以上获益较多；C 级：基于专家共识， 至少中度确信能够有一定的获益［1-2］。

# 一、宫腔镜诊断与手术的适应证与禁忌证

1. 诊断适应证：

DOI：10.3760/cma.j.cn112141-20221230-00791    收稿日期 2022-12-30          本文编辑 沈平虎

引用本文：中华医学会妇产科学分会妇科内镜学组 . 中国宫腔镜诊断与手术临床实践指南（2023 版）[J].

中华妇产科杂志, 2023, 58(4): 241-251. DOI: 10.3760/cma.j.cn112141-20221230-00791.

（1）各 类 子 宫 腔 病 变 所 致 异 常 子 宫 出 血 的 评估；

（2）评估不孕症的子宫、子宫颈因素；

（3）子 宫 内 膜 损 伤 所 致 宫 腔 粘 连 的 形 态 学 评估；

（4）子宫及下生殖道畸形的分类评估；

（5）子 宫 腔 异 物 及 宫 内 节 育 器 异 常 的 定 位 评估；

（6）各类子宫腔影像学异常的病因评估；

（7）子宫内膜癌早期诊断、保留生育功能治疗 及随访的评估［3］；

（8）各类子宫腔手术后的二次探查评估；

（9）各类子宫颈及子宫颈管病变的协助诊断；

（10）顽固性阴道排液的病因检查；

（11）幼女阴道异物及占位病变的病因检查。

2. 手术适应证：

（1）子宫内膜息肉引起各类临床症状；

（2）子宫肌瘤影响子宫腔形态并引起相应的临 床症状；

（3）子宫内膜损伤所致宫腔粘连，患者有迫切 的生育愿望，或由于粘连导致经血流出受阻；

（4）子 宫 及 下 生 殖 道 畸 形 影 响 生 育 或 生 理 功能；

（5）子宫腔异物，包括宫内节育器取出、既往子 宫手术残留缝线取出、残留妊娠组织取出等；

（6）特殊部位妊娠，如妊娠囊位于子宫颈 、宫 角、剖宫产术后子宫瘢痕部位及子宫肌壁等；

（7）剖宫产术后子宫瘢痕憩室（又称剖宫产术 后子宫切口缺损）影响生育或生理功能；

（8）子宫内膜不典型增生及早期子宫内膜样癌 保留生育功能治疗；

（9）局灶或囊性子宫腺肌病病灶切除；

（10）各类子宫颈管赘生性病变切除；

（11）幼女阴道异物、阴道或子宫颈肿瘤活检。

3. 禁忌证：

（1）绝对禁忌证：严重内、外科合并症不能耐受 手术操作。

（2）相对禁忌证：①盆腔炎症及阴道炎症急性  期、或体温>37.5 ℃ ; ②子宫活跃性大量出血、重度  贫血；③正常妊娠状态；④3 个月内有子宫穿孔史； ⑤浸润性子宫颈癌；⑥生殖道结核未经抗结核治  疗；⑦子宫腔深度超过12 cm。

# 二、宫腔镜施术前准备与注意事项

1. 检查项目：宫腔镜施术前需行必要的检查以

排除手术禁忌证，包括血常规 、阴道分泌物 、心电 图、传染病系列（乙型肝炎、艾滋病、梅毒等）等，根 据病情需要酌情进行盆腔超声等影像学检查。

2. 子宫颈预处理：非妊娠状态的子宫颈管狭窄  坚韧、难以扩张，尤其是有子宫颈手术史或绝经期  的患者 。约一半的宫腔镜手术并发症与困难的子  宫颈扩张相关［4］。对于上述子宫颈坚韧、难以扩张  的患者进行子宫颈预处理是保障宫腔镜手术成功  的关键 。子宫颈预处理的方法包括药物预处理、机  械预处理及激素类预处理，多中心前瞻性研究证  明，前列腺素 PGF2α衍生物类如卡前列甲酯栓 1 mg， 对于子宫颈坚硬患者具有良好的软化效果，可以阴  道或直肠给药，简单方便［5-6］( Ⅰ级证据，A 级推荐）； 前列腺素 PGE1 衍生物米索前列醇也被认为具有子  宫颈软化作用，是子宫腔手术中可供选择的子宫颈  预处理药物之一 。上述药物在使用时应注意如青  光眼、哮喘、过敏体质等用药禁忌证［4，7］。机械预处  理目前以简易子宫颈扩张棒为主，子宫颈坚硬时有  插入失败的风险 。雌激素类制剂预处理主要针对  绝经期患者，建议在宫腔镜手术前半个月开始用  药 。证据表明，局部使用普罗雌烯阴道胶丸具有软  化子宫颈及阴道组织的作用，局部剂型不通过血液  屏障，不影响子宫内膜厚度等［8］。药物预处理对子  宫颈扩张困难、置镜疼痛的未生育以及绝经期患者  能够有效软化子宫颈组织 ，显著提高患者满意  度［9］。子宫颈预处理的具体方法详见中华医学会  妇产科学分会妇科内镜学组 2020 年发布的《宫腔  镜手术子宫颈预处理临床实践指南》［10］。

3. 子宫肌瘤预处理：对于影响子宫腔形态、体 积较大、合并严重贫血的患者提倡酌情使用促性腺 激 素 释 放 激 素 激 动 剂（GnRH-a）进 行 术 前 预 处 理［11］。GnRH-a 可通过降低类固醇激素水平、直接 抑制肌瘤的细胞增殖、促进肌瘤细胞凋亡、减少瘤 体血供等多种机制缩小肌瘤体积，用药 3 个月，肌 瘤体积缩小 20%~50%［12］。对体积较大的黏膜下肌 瘤不仅增加了手术的可行性，同时保障了手术的安 全性 。随机对照试验证明，0 型~ Ⅰ 型黏膜下肌瘤 接受 GnRH-a 预处理后手术时间明显缩短、灌流介 质吸收量显著降低［11］。并且，对于合并严重贫血的 患者，应用 GnRH-a 纠正贫血后对于保证手术疗效 和手术安全也是至关重要的［13］（A 级推荐）。

4. 膨宫与灌流介质：膨宫与灌流是实施宫腔镜 子宫腔整复手术的必备条件 。一般情况下，膨宫压 力设置为 80~ 100 mmHg（1 mmHg=0. 133 kPa）或≤患

者平均动脉压；施术操作前应排空灌流介质连通管 道内残存的空气。

灌流介质的选择依据手术中使用的电能与非 电能系统决定 。灌流介质的种类分为非电解质介 质（如 5% 葡萄糖、5% 甘露醇等）、电解质介质（主要 为生理盐水）。 目前，国内使用单极电能手术系统 时，灌流介质主要为 5% 葡萄糖（糖尿病患者可用 5% 甘露醇）；使用双极电手术系统时，灌流介质常 选择生理盐水 。需要注意，尽管电解质介质由于含 有电解质离子，引起稀释性低钠血症的概率较非电 解质介质低［14］，但是，电解质介质过量吸收依然存 在体液超负荷及心肺功能衰竭的风险 。因此，无论 使用电解质还是非电解质灌流介质，手术中均应监

测介质的使用量和进入患者体循环的吸收量［15］

( Ⅰ级证据，A 级推荐）。

# 三、宫腔镜手术设备器械进展

近年来，随着光能、电能不同能源形式的研发 转化以及对传统手术器械的改良完善，使子宫腔整 复手术中可供选择的器械呈现多样化，在一定程度 上方便和促进了临床应用，简要介绍如下。

1.  窄 带 光 成 像 系 统（narrow-band imaging， NBI）：是将氙光源产生的光波进行过滤，筛选波长

415 nm±30 nm 的 蓝 光 和 波 长 540 nm±30 nm 的 绿 光，增强对黏膜血管网络纹理观察的可视度［16］。在 宫腔镜手术中，主要用于对子宫内膜病变如增生性 病变及癌变组织血管分布密集部位的观察，对微小 病灶组织进行聚焦定位并实施靶向活检及切除治 疗［17］。系统评价表明，与普通光成像相比，NBI 可 明显提高对子宫内膜癌及子宫内膜不典型增生诊 断的敏感度［17-18］( Ⅰ 级证据）；对子宫内膜病变识别 的特异度能较普通光成像提高 14.9%，在高危内膜 增生的识别方面，其敏感度提高了 20%［18］。尽管如 此 ，由 于 NBI 光 波 对 组 织 的 穿 透 深 度 仅 有0.15~

0.30 nm［19-20］，因而不能对肥厚内膜及较大病灶深处 血管的观察，同时，即使是对子宫内膜表层血管特 征的识别，也与施术者的经验和施术技巧有关。

2. 宫腔镜组织旋切系统：目前，高频电能系统 仍然是宫腔镜手术的主要能源形式 。在此基础上 研 发 的 组 织 旋 切 系 统 如 Myosure、IBS 和 Truclear 等，其作用原理均是在电能做功的基础上，利用机 械旋切实现对病灶组织的切除，粉碎的组织碎屑随 灌流介质排出，保持了子宫腔视野的清晰，同时旋 切系统粉碎组织时不需要反复进出子宫腔，相对缩 短了手术时间，不仅操作简单易学，也在一定程度

上降低了灌流介质过量吸收-体液超负荷综合征的 风险［21］。 目前组织旋切系统主要应用于已排除恶 变的子宫内膜息肉、0 型~ Ⅰ 型黏膜下肌瘤、残留妊 娠组织切除等［14］。使用组织旋切系统需要注意的 问题：（1）由于旋切刀头是通过转动粉碎组织，无法 电凝止血；（2）粉碎的组织标本细碎影响组织病理 学检查，可能存在遗漏癌变组织的风险［22］；（3）旋切 刀头与镜体同轴并且隐藏在镜体外鞘之内，无法实 现对埋入内膜下方或肌壁内占位病灶的切割，例如 对Ⅱ型肌瘤的切除尚缺乏有效的证据支持［14］。

3. 激光：激光是较早应用于宫腔镜手术治疗的  能源形式之一 。临床中使用的激光包括气体激光、 掺 钕 钇 铝 石 榴 石（Nd：YAG）激 光 、半 导 体 激 光  等［23］。半导体激光是近年来国外研究较多并在临  床实际中应用的宫腔镜手术激光，其以 980 nm 和

1 470 nm 的双波长模式，对病灶组织进行切割的同 时产生凝固效应达到止血的效果［24］，其组织效应能 够与传统高频电手术相当 。在宫腔镜手术中通过 半导体激光进行子宫纵隔切开术和子宫内膜息肉 切除术是安全有效的，同时也有成功实施黏膜下肌 瘤切除术的报道［25］。使用激光作为能源时：（1）需 要配备激光设备和激光保护装备；（2）难以获得供 组织病理学检查的标本，同样也存在遗漏癌变组织 的风险；（3）费用相比高频电手术昂贵等。

4. 超细宫腔镜：超细宫腔镜是在传统诊断型宫  腔镜镜体外鞘直径 4.5~5.5 mm 的基础上，对宫腔镜  外鞘进行改良，使外鞘直径缩小、镜体更加纤细，目  前临床用于诊断的超细宫腔检查镜外鞘直径 2.7~  3.1 mm；附 带 操 作 孔 道 的 宫 腔 检 查 镜 外 鞘 直 径  3.8 mm，内含 1.7 mm 操作孔道，可在诊断的同时用  于组织活检、异物取出等［14］。超细手术宫腔电切镜  的外鞘直径由传统的 8.5~9.0 mm（26~27 Fr.）缩小  为 5.3 mm（16 Fr.），可在无麻醉状态下实施子宫内  膜息肉及子宫颈息肉切除手术［26］。超细宫腔镜的  优势是在非麻醉状态下更易通过子宫颈管，降低患  者在施术操作时的疼痛感 。但是，由于：（1）无麻  醉、在意识清醒状态下施术，患者对疼痛的耐受性  可能更低；（2）镜体过细致成像不佳 、视野不清 ； （3）微型器械对病灶处理的作用有限，单次手术失  败及再次手术的风险增加［27］；因此，在选择使用超  细宫腔镜手术时应充分评估手术的可行性。

5. 冷器械：是通过非能量介入方式对组织进行 钳夹、分离或剪切等机械操作，尽管使用冷器械无 电能源系统介入，但是，由于受机械能做功原理和

纤细操作孔道的限制，微型冷器械使用时对病灶组  织的钳夹、牵拉及剪切等操作明显受限；对于子宫  肌瘤和宫内节育器残留等坚硬组织的钳夹和牵拉， 需要通过配置有 3~4 mm 操作孔道的传统宫腔镜实  施手术 。与能源系统介导的手术宫腔镜相比，冷器  械使用时需要熟悉其工作原理，对于不能完成的手  术操作需要及时更换电能手术系统，除此以外，选  择冷器械还应客观评估适宜的手术指征、手术操作  的可行性，并结合施术者的经验等进行综合评估。

# 四、宫腔镜检查临床应用

1. 检查时机的选择：对于月经周期规律的患 者，实施宫腔镜检查的最佳时机是月经干净后 3~ 7 d（早卵泡期），此时子宫内膜较薄，子宫腔视野相  对开阔，便于观察；对于月经周期紊乱的患者，可以  安排在任何时候进行检查，但需注意检查前应排除  妊娠的可能；对于异常子宫出血的患者，可在出血  期间进行检查，明确出血原因并为后续治疗提供依  据 。需要说明的是，对于急性大量出血的患者是否  应立即行宫腔镜检查尚存争议，需要结合患者全身  情况及出血原因综合分析，酌情选择［28］（C 级推荐）。

2. 传统宫腔镜检查：传统宫腔镜检查对子宫腔 形态和病变进行直视观察，已成为子宫腔疾病诊断 的经典方法 。 目前，临床用于诊断的硬管型宫腔镜 外鞘直径 4.5~5.5 mm，带有操作孔道的硬管型宫腔 镜外鞘直径 6.0~6.5 mm，镜体前视角 0~30° , 可对子 宫腔的全貌进行直视观察与定位活检，明确病变性 质并为进一步精准切除病灶、手术治疗奠定基础。

3. 阴道内镜检查：阴道内镜检查又称非接触式 宫腔镜检査，是指在宫腔镜检査过程中不放置阴道 窥具、无需子宫颈钳夹持及扩张子宫颈、也不需要 在麻醉状态下完成检查操作 。系统评价（纳入 6 项 随机对照试验）表明，阴道内镜与传统宫腔镜检查 的检查效果无显著差异，但阴道内镜手术时间更 短，患者疼痛显著减轻［14］。 国内的随机对照试验 （n=400）证明，阴道内镜检查较传统宫腔镜检查，检 查时间、患者疼痛程度均有显著降低，并且阴道内 镜检查在术后并发症方面同样显著低于传统宫腔 镜检查［29］( Ⅰ级证据）。

阴道内镜技术应用中需要注意的问题：（1）镜 下寻找、辨别子宫颈外口和进入子宫颈内口尚有一 定的技术门槛，施术者经验不足或子宫颈内外口粘 连狭窄均有可能导致镜体置入失败；（2）阴道内镜 是否增加术后感染也是值得关注的问题，尽管目前 尚无相关证据表明阴道内镜技术可能导致术后感

染风险的增加，但是仍需强调操作前彻底的阴道消 毒以及尽量避免镜体与阴道壁的接触［30］。有鉴于 此，目前仍需进行高质量研究以更好地评估阴道内 镜技术（大小、角度、刚性/柔性）应用于不同类型子 宫腔病变诊断的可行性和优势。

4. 门诊或日间宫腔镜治疗：是在门诊进行宫腔  镜检查的同时对子宫腔病变部位进行活检或简单  的治疗操作，由于是在门诊检查的同时完成治疗， 故统称为门诊或日间宫腔镜治疗。

近年来，临床为简化手术流程、缩短患者等待 住院时间而开展的门诊或日间宫腔镜治疗主要以 子宫内膜息肉切除、0 型黏膜下肌瘤切除、子宫纵 隔切开、宫腔粘连分离、宫腔内残留妊娠组织切除 等简单的手术操作为主［31］。与住院实施的宫腔镜 手术操作相比，门诊宫腔镜手术在临床应用中存在 的问题日渐显现，多中心、随机对照、非劣效性研究 （n=507）表明，门诊宫腔镜子宫内膜息肉切除的手 术失败率高于住院宫腔镜手术，患者对门诊宫腔镜 手术的耐受度低于住院宫腔镜手术，门诊宫腔镜手 术后仍需再次手术治疗的概率高于住院宫腔镜手 术，这与门诊宫腔镜手术使用的微型器械、非能源 操作的局限、意识清醒状态下患者的耐受性下降等 因素有关［27］( Ⅰ级证据）。除此以外，由于子宫特殊 的解剖学特点和对施术者较高的操作经验要求，也 增加了门诊宫腔镜手术的困难 。大样本量回顾性 研究（n=31 052）表明，门诊宫腔镜手术失败最常见 的原因中疼痛占 32.7%、子宫颈狭窄占 44.3%、子宫 腔视线不佳占 4.3%，门诊宫腔镜手术在绝经后人

群中置镜失败的概率也明显高于生育年龄妇女［32］

( Ⅱ级证据）。

基于现有证据，大规模开展门诊或日间宫腔镜  手术应综合考虑影响手术操作的风险因素，对于绝  经、子宫颈狭窄、合并严重的全身基础性疾病需要  严密进行监测或者对不能在局部麻醉下耐受手术  操作的患者、复杂的子宫腔病变，均不建议选择门  诊或日间宫腔镜手术 。对于符合手术要求的患者， 施术前还应充分交代手术失败的可能性、由于疼痛  无法耐受手术、病灶切除不全需要二次手术以及严  重手术并发症需要转入住院手术室或开腹探查的  可能性等［14，27］。此外，鉴于目前在门诊或日间实施  的宫腔镜黏膜下肌瘤切除、子宫纵隔切开及宫腔粘  连分离等研究多为单中心小样本量研究［31］，仍需大  样本量、前瞻性、高质量临床研究证据进一步评价。

总之，开展门诊或日间宫腔镜手术应进行详细

的病史收集、影像学评估以及对子宫腔病变程度的 综合评价预估，最大限度降低手术失败的风险 。与 此同时，门诊或日间宫腔镜手术必须在具备充分抢 救设备及抢救条件的门诊手术室进行、拥有完善的 抢救流程、配备专业经验丰富的施术医师和麻醉医 师，以保障患者安全为前提［14］（C 级推荐）。

# 五、宫腔镜子宫腔整复手术指征与要点

1.  子 宫  内 膜 息  肉 切 除 术（hysteroscopic polypectomy）：是对有症状的子宫内膜息肉诊断与 治疗的微创方法 。 目前，对于有症状的子宫内膜息 肉推荐使用宫腔镜从根蒂部完整切除息肉进行组 织病理学检查，避免盲视下刮宫术；对绝经后子宫 内膜息肉，特别是体积较大或合并子宫出血的患 者，不推荐期待观察［33-34］（A 级推荐）。对于无症状 的子宫内膜息肉如果存在恶变风险因素如息肉直 径>2 cm、绝经期、伴有代谢综合征、应用他莫昔芬 药物等，均建议行息肉切除术［35-36］（B 级推荐）。对 于合并子宫内膜息肉的不孕症患者，息肉切除术后

自然妊娠率和辅助生殖治疗成功率均显著增加［37］

( Ⅰ级证据）。

手术要点与共识：（1）对于有生育要求的子宫 内膜息肉患者，手术中应避免损伤基底层子宫内 膜；（2）对于绝经期及具有恶变风险的子宫内膜息 肉患者，手术时应尽可能切除息肉基底部组织，必 要时应对息肉周边内膜进行活检。

2.   子  宫  肌  瘤  切   除  术 （hysteroscopic myomectomy）：宫腔镜子宫肌瘤切除术的主要手术 指征：（1）0 型黏膜下肌瘤；（2）Ⅰ 型、Ⅱ型黏膜下肌 瘤；（3）部分影响子宫腔形态的Ⅲ型肌瘤。

手术要点与共识：（1）建议施术前宫腔镜联合 B 超 检 查 ，通 过 STEPW［大 小（size）、宫 腔 部 位 （topography）、基 底 宽 度 占 宫 壁 范 围（extension of 	the base）、肌 瘤 位 于 肌 层 的 占 比（penetration into 	the myometrium）、侧壁位置（lateral wall position）］分 类系统评估手术的复杂程度、肌瘤完全切除的可能 性、手术时间以及发生体液超负荷的风险［38］( Ⅰ 级 证据，A 级推荐）。（2）对于合并严重贫血的患者应 进行预处理纠正贫血后再施术。（3）对于肌瘤直径> 4 cm 的Ⅱ型黏膜下肌瘤及肌壁间内凸肌瘤应酌情 进行施术前 GnRH-a 预处理，缩小肌瘤体积，减少肌 瘤血供，提高手术安全性。（4）对于有生育要求的肌 瘤患者建议使用针状电极在肌瘤凸出表面开窗，通 过水压分离使瘤体向子宫腔暴露，便于直视下进行 切除或钳夹取出；对于开窗后不能突向子宫腔的肌

瘤部分不宜强行向肌壁内深挖，将肌瘤切除至与周 围肌壁平齐，肌壁间残留的肌瘤视术后情况酌情二 次手术。（5）对于有生育要求的多发肌瘤患者，术后 3 个月酌情宫腔镜二次探查评估子宫腔形态并进 行相应的备孕指导等处理。

3.   子  宫  纵   隔  矫   治  术 （hysteroscopic mytroplasty）：通过宫腔镜切开和（或）切除纵隔组 织，恢复子宫腔解剖学形态 。手术指征：（1）由于子 宫纵隔引起的复发性流产；（2）合并不孕症的子宫 纵隔排除其他不孕因素，证据表明，宫腔镜子宫纵 隔矫治术能够改善生育结局［39］( Ⅱ级证据），提高活 产率；因此对于有不良孕产史或排除其他因素的不 孕症患者，建议酌情手术治疗（B 级推荐）。

手术要点与共识：（1）子宫纵隔是子宫发育畸  形所致的子宫形态学异常，宫腔镜联合腹腔镜是诊  断与鉴别诊断的“金标准 ”方法［40］。（2）宫腔镜联合  腹腔镜在手术中不仅能够精准诊断分类、及时发现  子宫穿孔和进行及时补救处理，同时，对于合并不  孕症的患者还能够明确盆腹腔内其他影响生育的  因素并进行同期处理。（3）B 超监护简便、无创伤， 但不能直视盆腹腔病灶，不能同时进行子宫穿孔及  盆腔共存病灶的处理［41］。（4）无论何种监护方法均  应以患者安全作为首选考虑因素，选择何种监护方  式应根据患者的具体情况酌情决定。（5）宫腔镜纵  隔切开或切除至子宫底部时，应注意辨别纵隔组织  与子宫肌层组织的分界，避免损伤正常子宫肌壁组  织 。有限的病例报告报道了子宫纵隔切开或切除  术后发生妊娠子宫破裂的病例，考虑与手术损伤子  宫肌层组织、术中发生子宫不全穿孔或完全穿孔等  因素有关 。纵隔切开或切除矫治术后创面愈合需  2~3 个月的时间，术后 3 个月酌情宫腔镜二次探查  确定子宫腔形态并指导患者备孕［42］。

4.  宫 腔 镜 宫 腔 粘 连 分 离 术（hysteroscopic adhesiolysis）：是对由于子宫内膜损伤所致子宫腔 形态学破坏实施的子宫腔整复手术 。通过宫腔镜 直视观察子宫腔形态、内膜损伤程度以及残留子宫 内膜分布，是施术前进行评估的首选方法［23，43］（A 级 推荐），也是制定个体化手术方案的依据 。手术目 的：恢复子宫腔解剖学形态及子宫腔容积，治疗相 关症状（不孕、疼痛等），预防再粘连形成，促进子宫 内膜再生修复 ，恢复患者生育功能［23，43］。手术指 征：（1）有强烈生育愿望的、子宫内膜损伤致宫腔粘 连的不孕、月经过少患者；（2）子宫内膜损伤致子宫 颈管或宫腔粘连造成的积血、疼痛、闭经及不孕等

相关临床症状［44］。

手术要点与共识：（1）宫腔粘连分离子宫腔整  复手术，是恢复子宫腔解剖学形态的首选治疗方  法［23，43］。（2）施术前应进行宫腔镜检查，全面评估子  宫腔形态、明确粘连范围与性质、残留内膜多少与  分布 ，制定个体化手术方案与术后综合管理措  施［45］。（3）手术中应贯彻切除瘢痕组织、保护残留内  膜、恢复子宫腔形态的施术原则［23，43］。（4）手术中酌  情选择 B 超或腹腔镜监护，能够有效减少子宫穿孔  并发症的发生［41］；腹腔镜监护可以及时发现并处理  子宫穿孔，对盆腹腔存在的疾病和影响生育的因素  进行处理。（5）预防手术后再粘连是提高手术疗效  的重要措施，子宫腔适形支撑球囊通过屏障效应阻  隔创面之间的相互贴附，能够降低宫腔粘连分离子  宫腔整复手术后再粘连的形成［46-47］（A 级推荐）。

（6）除了经典的雌孕激素人工周期促进子宫内膜再  生修复，目前尚无在临床广为使用的促进子宫内膜  再生修复的措施，干细胞、细胞因子及富血小板血  浆（PRP）等是近年来尝试使用的促进子宫内膜再  生修复的方法，有限的临床证据表明，其对促进子  宫内膜再生修复的作用是可行的，但需要多中心、 大样本量研究进一步验证、完善［48］。

5.  剖 宫 产 术 后 子 宫 瘢 痕 憩 室 切 开 术  （hysteroscopic repair of cesarean scar diverticulum）： 是对剖宫产术后子宫切口愈合缺陷通过宫腔镜治  疗的手术方法［49］。手术指征：（1）由于子宫下段愈  合缺陷所致异常子宫出血、经药物治疗无效、无再  生育要求的患者；（2）经影像学精准测量子宫切口  缺陷底部距子宫浆膜面的子宫肌层厚度≥3mm。

手术要点与共识：（1）施术前应进行影像学与  宫腔镜的全面评估，通过 MRI 精准测量憩室顶端具  有足够厚度的肌层组织；（2）手术中应切除足够的  憩室下方组织，充分引流憩室内潴留的经血，同时， 电凝憩室腔炎性内膜组织及增生的血管；（3）建议  手术酌情在超声监护下进行［50］（C 级推荐）。

6.  剖 宫 产 术 后 子 宫 瘢 痕 妊 娠 切 除 术  （hysteroscopic resection of cesarean scar pregnancy）： 剖宫产术后子宫瘢痕妊娠（CSP）是剖宫产术后远  期并发症之一，也是一种特殊类型的异位妊娠，明  确诊断后推荐酌情终止妊娠 。通过宫腔镜或宫腔  镜联合其他方法对 CSP 进行分型诊断和手术治疗  是安全可行的［51］，参照 2016 年中华医学会《剖宫产  术后子宫瘢痕妊娠诊治专家共识》中对 CSP 的分型  标准［52］，通过宫腔镜手术处理 CSP 应酌情联合 B 超

或 腹 腔 镜 ，手 术 指 征 包 括 ：（1）Ⅰ 型 、Ⅱ 型 CSP；

（2）部分未破裂的Ⅲ型 CSP。

手术要点与共识：（1）施术前应进行全面的影  像学评估，必要时应选择 MRI 精准测量妊娠囊与膀  胱之间子宫肌层的厚度，明确妊娠组织的范围、血  供分布 、是否植入肌层等；（2）对 Ⅰ 型和部分 Ⅱ 型  CSP，宫腔镜联合 B 超进行妊娠组织切除是安全可  行的［53］；（3）对于血供丰富、妊娠囊与膀胱之间子宫  肌层菲薄或中断、妊娠组织体积较大的Ⅱ型和Ⅲ型  CSP，需要进行充分的施术前准备，通过药物治疗、 子宫动脉栓塞或子宫血管阻断等措施进行预处理  后再酌情施术；（4）对于需要进行子宫瘢痕部位切  除修补的 CSP 建议联合腹腔镜手术，待宫腔镜切除  妊娠组织后，腹腔镜进行子宫瘢痕部位切除修补

手术［54-55］。

7. 子宫腔异物取出术（hysteroscopic removal of  foreign body）：是在宫腔镜直视下定位取出残留、嵌  顿于宫腔内的异物或妊娠组织 。手术指征：（1）宫  内节育器残留，包括宫内节育器断裂、部分嵌顿入  子宫肌层或被粘连组织包裹等；（2）妊娠组织残留；

（3）既往子宫手术缝线暴露。

手术要点与共识：（1）宫腔镜取出宫内节育器 需根据嵌顿入子宫肌层的程度酌情选择超声或腹 腔镜监护；（2）应避免对血流丰富或存在动静脉瘘 的妊娠组织即刻实施宫腔镜手术，建议酌情使用药 物杀胚或中医药活血化瘀进行预处理后、待血 hCG 趋于正常、残留妊娠组织缩小以及周围血供不丰富 时再酌情处理。

# 六、术中与术后监护

宫腔镜子宫腔整复手术特殊的施术环境有别  于传统的开放性手术、腹腔镜手术和经阴道手术， 由于涉及到膨宫压力与灌流介质，由此可能引起的  灌流介质过量吸收-体液超负荷综合征、气体栓塞  以及心肺功能衰竭等致命性手术并发症，严密的术  中与术后监护是保障手术安全的必要措施。

1. 生命体征监护：包括呼吸、脉搏、血压、血氧 饱和度及心电监护等。

2. 灌流介质监测：依据手术中使用的灌流介质 种类进行精确计算及管理使用 。主要监测指标为 灌流介质负欠量（ =施术中使用的灌流介质总 量-灌流介质流出量）。 负欠量是指进入患者体循 环的介质量，短时间内灌流介质过快吸收可能在患 者体循环特别是末梢循环积聚致使体液超负荷，引 发肺水肿与急性左心功能衰竭，对于非电解质介质

还有可能引致稀释性低钠血症并由此导致各类临 床症状 。使用的灌流介质种类不同，发生体液超负 荷时的负欠量预警值不同，原则上，当使用非电解 质介质时，负欠量一般以 1 000 ml 为界，而对于电 解质介质，负欠量一般以 2 500 ml 为界，超过该数 值时应积极采取相关的预防措施、严密监测心肺功 能并争取在短时间内结束手术［14］。虽然电解质介 质过量吸收所致电解质紊乱的风险相比较非电解 质介质低，但是，短时间大量电解质介质进入体循 环同样有可能发生体液超负荷的风险，特别是对于 患有心血管疾病、肾功能不全以及年长的患者，手 术中应由多学科团队（MDT）参与并严密监护灌流 介质的负欠量 。美国妇产科医师协会和欧洲妇科 内镜学会提倡对于疑难复杂的宫腔镜子宫腔整复 手术应使用灌流介质自动监测系统，持续动态测量 灌流介质的出入量及宫腔内压力，当介质负欠量差 值达到预设阈值时即自动停止灌流并报警，以此降 低 灌 流 介 质 过 量 吸 收-体 液 超 负 荷 综 合 征 的 发 生率［14］。

3. 腹腔镜与 B 超监护：两者均为宫腔镜子宫腔 整复手术常用的监护方法，如何选择需要根据手术 的种类、施术者对手术风险的评估以及患者的具体 情况决定，具体选择参考上文各类手术方式中的专 家观点。

4. 术后监护：（1）迟发性电解质紊乱-稀释性低  钠血症，手术后除了生命体征监测以外，最重要的  是由于灌流介质过量吸收引起的体液超负荷综合  征 。对手术中灌流介质用量较多、特别是使用非电  解质介质时，术后应酌情检测血电解质离子，并以  此为依据，选择静脉补液种类并纠正电解质紊乱。

（2）酌情使用抗生素：对于有感染高危因素的患者 建议酌情选择抗生素预防感染发生。

# 七、手术并发症预防与处理

1. 子宫穿孔：子宫穿孔是宫腔镜子宫腔整复手  术的常见并发症，发生率文献报道不一 。子宫穿孔  的风险因素包括：（1）子宫颈狭窄及子宫颈扩张困  难，约 50% 的穿孔与此有关；（2）对子宫肌壁切割或  破坏过深，特别是子宫腔压力过高时，子宫肌壁厚  度变薄；（3）子宫腔形态改变如较大的黏膜下肌瘤、 宫腔粘连及子宫畸形等［56］。

处理：（1）立即停止手术，明确穿孔部位，并检 查是否存在邻近器官损伤并进行相应处理；（2）对 于穿孔范围小、无活动性出血和器官损伤者，可给 予收缩子宫、止血药物等对症处理；如不能奏效，应

酌情放置子宫腔适形球囊压迫止血；（3）对于穿孔 合并盆腹腔器官损伤、大出血等，应及时腹腔镜或 开腹手术探查，修补损伤的器官并进行相应处理。

预防：（1）施术前应评估子宫颈状态，对于既往 有子宫颈手术史、绝经期、无阴道分娩史以及子宫 颈发育不良等特殊人群，应积极进行子宫颈预处 理；（2）避免暴力扩宫；（3）对于穿孔高风险的手术 如子宫肌瘤、子宫内膜损伤所致宫腔粘连、子宫畸 形等的手术，建议酌情联合 B 超监护或腹腔镜监 护，避免对子宫肌层破坏过深，及时发现和避免子

宫穿孔发生［57-59］。

2. 大出血：出血量超过 500 ml 被视为手术严重  并发症之一［60-61］，术中或术后大出血的原因：（1）子  宫肌层破坏过深，如子宫穿孔、Ⅱ型或Ⅲ型黏膜下  肌瘤切除、严重宫腔粘连或子宫畸形矫治手术等；

（2）子宫颈撕裂，与子宫颈预处理不全、暴力扩宫有 关；（3）妊娠相关疾病的子宫腔手术，如合并动静脉 瘘的胎盘植入、子宫颈妊娠、CSP 等［62］；（4）凝血功 能障碍性疾病，如凝血因子缺乏、严重肾功能衰竭 透析患者等。

处理：（1）子宫腔适形球囊压迫是针对手术中 或手术后急性大出血的有效止血措施［63］；（2）酌情 选择收缩子宫平滑肌的药物，如前列腺素衍生物类 药物［6］、缩宫素、垂体后叶素等；（3）上述方法不能 奏效时酌情选择子宫动脉栓塞或子宫切除术［14］。

预防：对于高危出血风险的手术应充分进行施 术前评估，针对具体风险因素制定应对预案，如针 对子宫肌瘤应酌情进行预处理，针对子宫颈坚硬的 患者提倡子宫颈预处理，对妊娠相关疾病的手术也 应充分术前评估、制定预防术中大出血的预案后再 实施手术。

3. 灌流介质过量吸收-体液超负荷综合征：是 宫腔镜子宫腔整复手术特有的严重并发症之一，诱 发原因可能与下列因素有关：（1）膨宫压力设置过 高［64-65］；（2）手术时间过长；（3）子宫腔创面过大，如 子宫内膜损伤致重度宫腔粘连、Ⅱ型及肌壁间肌瘤 等手术，对子宫肌壁破坏过深、血窦广泛开放，致使 灌流介质大量、快速进入患者体循环 。主要临床表 现以急性左心功能衰竭、肺水肿等循环障碍为主的 一系列症状体征，诊断治疗不及时还可能出现脑水 肿、抽搐、心肺功能衰竭甚至死亡。

处理：（1）一经确诊应立即停止手术，动态监测 血流动力学变化。（2）吸氧、利尿、纠正心肺功能、警 惕肺水肿、脑水肿的发生。（3）纠正电解质紊乱，发

生稀释性低钠血症时，计算补钠量，依据下列公式： 所需补钠量=（正常血钠值-测得血钠值）×52%×体  重（kg）［66］。将计算所得补钠量换算为 3% 或5%  NaCl 溶液 ，开始的补钠量按照计算总量的 1/3 补  给，动态监测尿量及血清电解质变化，酌情增减；切  忌快速、高浓度补钠，以免造成暂时性脑内低渗透  压状态，使脑组织间的液体转移到血管内，致使脑  组织脱水，引发大脑损伤的风险［67］。（4）以生理盐水  作为灌流介质时，虽然发生低钠血症的风险降低， 但介质吸收过量仍有体液超负荷的风险［65］，此时， 频繁使用利尿剂虽有助于改善体液超负荷，但有可  能促发低钠血症，此时，需要启动 MDT 协作诊疗或  重症监护病房（ICU）进行全面的体液平衡管理。

预防：（1）严密监护手术中灌流介质出、入量与  负欠量，适时给予利尿剂，静脉补液以含电解质离  子的介质为主；（2）避免对子宫肌壁切割过深，对较  大或合并贫血的Ⅱ型黏膜下肌瘤或肌壁间肌瘤施  术前应进行预处理；（3）避免过高的子宫腔压力，一  般情况下子宫腔压力设置≤100 mmHg 或≤患者平  均动脉压［67］；（4）控制手术时间；（5）对于年长患者、 特别是合并心血管疾病、肾功能衰竭等合并症时， 更应严密监测体循环阻力指数（SVRI）、电解质及  血浆渗透压；（6）酌情建立灌流介质动态监测控制  体系，手术团队应及时报告灌流介质使用量，达到  预设阈值时应启动报警提示。

4. 气体栓塞：气体栓塞是罕见但严重的并发 症，致死率高达 69.2%［66］。诱发因素：（1）手术中宫 腔镜反复进出子宫腔，空气经过子宫腔创面开放的

血管进入静脉循环；（2）灌流介质管道内的气体排  出不全或进入空气；（3）子宫腔压力设置过高等 。 气体栓塞发病突然，进展快，早期症状包括呼气末  CO2 分压（PCO2）下降、心动过缓、血氧分压（PO2）下  降，心前区闻及大水轮音等；继之血流阻力增加、心  输出量减少，患者出现紫绀、低血压、呼吸急促、心  肺功能衰竭而死亡。

处理：气体栓塞一旦发生应立即停止操作，组 织 MDT 进行抢救治疗。（1）将患者置于左侧卧位及 头低臀高位，可促进空气或气体向右心室尖部漂 移，减少右心室流出道梗阻［65］；（2）正压吸氧，纠正 心肺功能衰竭；（3）输入生理盐水促进血液循环，放 置中心静脉导管，监测心肺动脉压［62］。

预 防：（1）施 术 中 应 避 免 头 低 臀 高 体 位［67］；

（2）施术前排空灌流介质连通管道内的气体；（3）进  行子宫颈预处理 ，避免粗暴扩宫致子宫颈裂伤 ；

（4）避免设置过高的子宫腔压力；（5）尽量减少手术 过程中器械反复进出子宫腔形成“虹吸 ”效应致使 空气进入子宫腔［62］；（6）重视气体栓塞的早期临床 表现与识别，加强术中监护与急救处理。

宫腔镜子宫腔整复手术严重并发症的抢救流 程见图 1。

5. 感染：目前尚无高质量的证据证明预防性使  用抗生素能有效防止盆腔感染的发生 。但如果宫  腔镜检查或手术后发生感染致盆腔脓肿时则临床  后果严重 。 因此，施术前需严格掌握手术适应证， 生殖系统感染急性期禁忌手术；对于有感染高危因  素的患者建议使用抗生素预防感染［68］。

术中严重并发症抢救

| 术中大出血 | 500 ml | 子宫穿孔 | 灌流介质过量吸收 - 体液超负荷综合征 | 气体栓塞 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

停止手术

生命体征监测

床旁心 脏超声

建立中心静脉 通路、纠正心 肺功能衰竭

穿孔范围大、  可疑器官损伤

电解质监测

呼气末PCO2 PO2

穿孔范围小、 无器官损伤

缩宫素   止血药物 (若无效)

纠正电解质紊 乱、低钠血症

吸氧、利尿、强 心、改善肺循环

缩宫素

抗生素

腹腔镜或开腹 手术探查

宫腔球囊压迫

左侧卧位、

头低臀高位; 正压吸氧

(若无效)

对症处理

纠正急性心力衰竭、 肺水肿、脑水肿

修补损伤的器官、止血处理

酌情子宫动脉栓 塞或子宫切除术

同时启动多学科团队(MDT)协作诊疗

图 1   宫腔镜子宫腔整复手术严重并发症抢救流程图

需要强调的是，宫腔镜子宫腔整复手术是保留  子宫和保护生育功能的手术，施术前应充分评估手  术的可行性、安全性与治疗效果；治疗失败或症状  复发可酌情选择后续治疗，包括二次宫腔镜手术、 药物治疗或子宫切除手术；因此，施术前需要重视  与患者的告知及知情同意，切忌违反患者意愿强制  施术。

参与本指南编写的专家：

顾问：郎景和（中国医学科学院北京协和医院）、夏恩兰（首都医科 大学附属复兴医院）

执笔专家：段华（首都医科大学附属北京妇产医院）、张颖（首都医 科大学附属北京妇产医院）、郭银树（首都医科大学附属北京妇产 医院）

通讯专家：段华（首都医科大学附属北京妇产医院）

秘书：李博涵（首都医科大学附属北京妇产医院）

参加讨论专家（按照姓氏汉语拼音顺序排列）：白文佩（首都医科大  学附属北京世纪坛医院）、蔡云朗（东南大学附属中大医院）、陈红  （武汉大学中南医院）、池余刚（重庆市妇幼保健院）、狄文（上海交  通大学医学院附属仁济医院）、段华（首都医科大学附属北京妇产  医院）、冯云（云南省第一人民医院）、高婷（中国科学技术大学附属  第一医院 安徽省立医院）、郭银树（首都医科大学附属北京妇产医  院）、郝敏（山西医科大学第二医院）、花茂芳（连云港市第三人民医  院）、金力（中国医学科学院北京协和医院）、李立安（解放军总医  院第一医学中心）、李小毛（中山大学附属第三医院）、林凤（温州  医科大学附属第一医院）、林元（福建省妇幼保健院）、凌斌（中日友  好医院）、刘木彪（珠海市人民医院）、卢美松（哈尔滨医科大学附属  第一医院）、罗喜平（广东省妇幼保健院）、马德美（山东大学第二医  院）、孟跃进（郑州大学第二附属医院）、牛菊敏（沈阳市妇婴医院）、 彭超（北京大学第一医院）、邱剑萍（南京医科大学附属苏州医院）、 任琛琛（郑州大学第三附属医院）、荣风年（山东第一医科大学第一  附属医院）、石彬（河北医科大学第二医院）、隋龙（复旦大学附属妇  产科医院）、孙静（上海市第一妇婴保健院）、谭欣（四川大学华西第  二医院）、王敏（中国医科大学附属盛京医院）、王素敏（南京医科大  附属妇产医院）、王武亮（郑州大学第二附属医院）、王晓辉（江西省  景德镇市第二医院）、王晓雷（山东省威海市妇幼保健院）、王晓黎  （海南省妇女儿童医学中心）、王沂峰（南方医科大学珠江医院）、 谢晓英（赣南医学院第一附属医院）、徐大宝（中南大学湘雅三医  院）、许泓（中国福利会国际和平妇幼保健院）、薛翔（西安交通大学  第二附属医院）、杨雯（解放军总医院第一医学中心）、杨欣（北京  大学人民医院）、姚书忠（中山大学附属第一医院）、叶海燕（广东省  人民医院）、易萍（重庆医科大学附属第三医院）、应小燕（南京医科  大学第二附属医院）、袁瑞（重庆医科大学附属第一医院）、张峰（山  东省临沂市妇幼保健院）、张松英（浙江大学医学院附属邵逸夫医  院）、张晓玲（江西省妇幼保健院）、张信美（浙江大学医学院附属妇  产科医院）、张颖（首都医科大学附属北京妇产医院）

利益冲突  所有作者声明无利益冲突

参  考  文  献

[1]       Harris   RP,   Helfand    M,   Woolf   SH,   et al.    REPRINT   OF:

Current  Methods  of  the   U. S.  Preventive  Services  Task Force: A  Review  of the  Process [J]. Am J  Prev  Med,  2020,

58(3):316‑331. DOI: 10. 1016/j.amepre.2020.01.001.

[2]      黄笛, 黄瑞秀, 郭晨煜, 等 . 临床实践指南制定方法——证据 分级与推荐强度[J].中国循证心血管医学杂志, 2018, 10(7): 769‑776. DOI: 10.3969/j.issn.1674‑4055.2018.07.01.

[3]       Koskas M, Amant F, Mirza MR, et al. Cancer of the corpus uteri:   2021   update[J].    Int    J   Gynaecol   Obstet,   2021, 155Suppl 1(Suppl 1):45‑60. DOI: 10. 1002/ijgo.13866.

[4]      Al‑Fozan   H,   Firwana   B,  Al   Kadri   H,  et al.  Preoperative ripening  of  the  cervix  before  operative  hysteroscopy[J]. Cochrane  Database  Syst  Rev,  2015(4): CD005998.  DOI: 10. 1002/14651858.CD005998.pub2.

[5]      段华, 郝敏, 王素敏, 等 . 卡前列甲酯用于宫腔镜检查子宫颈 预处理的多中心临床研究[J]. 中华妇产科杂志, 2018, 53(9): 602‑607. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529‑567x.2018.09.004.

[6]      杨 孜 ,  段 华 ,  金 力 ,  等 .  卡 前 列 甲 酯 临 床 应 用 专 家 共 识 (2020 年版)[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2020, 36(11): 1091‑1097. DOI: 10. 19538/j.fk2020110114.

[7]      Polyzos NP, Zavos A, Valachis A, et al. Misoprostol prior to hysteroscopy   in   premenopausal   and   post‑menopausal women.  A  systematic  review  and  meta‑analysis[J].  Hum Reprod   Update,   2012,   18(4):  393‑404.   DOI:   10. 1093/ humupd/dms014.

[8]       中华医学会妇产科学分会绝经学组 . 绝经管理与绝经激素 治 疗 中 国 指 南 (2018)[J].  中 华 妇 产 科 杂 志 , 2018, 53(11): 729‑739. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529‑567x.2018.11.001.

[9]      汪沙, 段华, 付凤仙, 等 . 卡前列甲酯用于子宫腔疾病诊断术前 宫颈预处理的疗效观察[J]. 中国计划生育和妇产科, 2013, 5(5):33‑35, 42. DOI: 10.3969/j.issn.1674‑4020.2013.05.07.

[10]       中华医学会妇产科学分会妇科内镜学组 . 宫腔镜手术子宫 颈预处理临床实践指南[J]. 中华妇产科杂志, 2020, 55(12): 813‑818. DOI: 10.3760/cma.j.cn112141‑20200828‑00677.

[11]      Muzii  L,  Boni  T,  Bellati  F,  et al.  GnRH analogue treatment before hysteroscopic  resection  of submucous  myomas: a prospective,    randomized,    multicenter    study[J].    Fertil Steril,      2010,      94(4):     1496‑1499.      DOI:      10. 1016/j. fertnstert.2009.05.070.

[12]       Lethaby   A,    Puscasiu    L,   Vollenhoven    B.    Preoperative medical  therapy  before  surgery  for  uterine  fibroids[J]. Cochrane  Database  Syst  Rev,  2017,   11(11): CD000547. DOI: 10. 1002/14651858.CD000547.pub2.

[13]       Murji  A,   Lam   M,  Allen   B,   et al.   Risks   of  preoperative anemia in women undergoing elective hysterectomy and myomectomy[J]. Am J Obstet Gynecol, 2019, 221(6): 629. e1‑629.e18. DOI: 10. 1016/j.ajog.2019.07.018.

[14]      The Use of Hysteroscopy for the Diagnosis and Treatment of   Intrauterine   Pathology:   ACOG    Committee   Opinion, Number 800[J]. Obstet Gynecol, 2020, 135(3): e138‑e148. DOI: 10. 1097/AOG.0000000000003712.

[15]       de  Freitas  Fonseca  M,  Andrade  CM  Jr,  de  Mello  MJ,  et al. Effect of temperature on fluidity of irrigation fluids[J]. Br J Anaesth, 2011, 106(1):51‑56. DOI: 10. 1093/bja/aeq303.

[16]      Kisu  I,  Banno  K,  Kobayashi Y,  et al.  Narrow band imaging hysteroscopy:   a   comparative   study   using   randomized video images[J]. Int J Oncol, 2011, 39(5):1057‑1062. DOI: 10.3892/ijo.2011.1131.

[17]      张颖, 段华, 孔亮, 等 . 窄带成像宫腔镜在诊断子宫内膜癌及 内膜非典型增生中的价值[J]. 中国微创外科杂志 , 2012, 12(6):481‑484. DOI: 10.3969/j.issn.1009‑6604.2012.06.001.

[18]       Cicinelli   E,   Tinelli   R,   Colafiglio   G,   et al.   Reliability   of

narrow‑band imaging  (NBI) hysteroscopy: a comparative study[J].    Fertil    Steril,    2010,    94(6):   2303‑2307.    DOI: 10. 1016/j.fertnstert.2009.12.083.

[19]       Emura   F,   Saito   Y,   Ikematsu    H.   Narrow‑band   imaging optical  chromocolonoscopy:  advantages  and  limitations [J]. World J Gastroenterol, 2008,  14(31):4867‑4872. DOI: 10.3748/wjg.14.4867.

[20]      Atkinson  N,  Ket  S,  Bassett  P,  et al.  Narrow‑Band  Imaging for      Detection      of     Neoplasia      at      Colonoscopy:     A Meta‑analysis    of    Data    From     Individual    Patients    in Randomized Controlled Trials [J]. Gastroenterology, 2019, 157(2):462‑471. DOI: 10. 1053/j.gastro.2019.04.014.

[21]       Haber    K,    Hawkins    E,    Levie    M,    et al.    Hysteroscopic morcellation: review of the manufacturer and user facility device experience (MAUDE) database[J]. J Minim Invasive Gynecol,      2015,      22(1):     110‑114.      DOI:      10. 1016/j. jmig.2014.08.008.

[22]      Shazly   SA,   Laughlin‑Tommaso   SK,   Breitkopf   DM,   et al. Hysteroscopic   Morcellation    Versus    Resection   for    the Treatment   of   Uterine   Cavitary    Lesions:   A   Systematic Review  and  Meta‑analysis[J].  J  Minim   Invasive  Gynecol, 2016, 23(6):867‑877. DOI: 10. 1016/j.jmig.2016.04.013.

[23]      AAGL    Elevating    Gynecologic    Surgery.    AAGL    Practice Report:   Practice   Guidelines   on   Intrauterine  Adhesions Developed in Collaboration With the European Society of Gynaecological  Endoscopy   (ESGE)  [J].  J  Minim  Invasive Gynecol,      2017,      24(5):     695‑705.      DOI:      10. 1016/j. jmig.2016.11.008.

[24]       Danesh  MJ,  Vazirnia  A,  Anderson   RR.   Diode  laser   for  the treatment  of  lingual  venous   malformations[J].  J  Am  Acad Dermatol, 2020, 83(1):e3. DOI: 10.1016/j.jaad.2019.11.043.

[25]      李博涵 . 激光的组织效应及其在子宫腔整复手术中的应用 进 展 [J]. 中 国 微 创 外 科 杂 志 ,  2021,  21(11): 1039‑1043. DOI: 10.3969/j.issn.1009‑6604.2021.11.017.

[26]       Franchini   M,   Lippi   G,   Calzolari   S,   et al.   Hysteroscopic Endometrial Polypectomy: Clinical and Economic Data in Decision   Making[J].   J    Minim   Invasive    Gynecol,   2018, 25(3):418‑425. DOI: 10. 1016/j.jmig.2017.08.001.

[27]      Cooper NA, Clark TJ, Middleton  L, et al. Outpatient versus inpatient  uterine  polyp  treatment  for  abnormal  uterine bleeding: randomised  controlled non‑inferiority  study[J]. BMJ, 2015, 350:h1398. DOI: 10. 1136/bmj.h1398.

[28]      段华 . 宫腔镜手术预处理 、膨宫与灌流介质子宫膨胀[J]. 继 续 医 学 教 育 ,   2006,  20(16): 26‑29.  DOI:  10.3969/j. issn.1004‑6763.2006.16.007.

[29]      彭燕蓁, 段华, 成九梅, 等 . 阴道内镜技术在门诊宫腔镜检查 中的应用价值[J]. 中华腔镜外科杂志:电子版, 2020, 13(1): 36‑40. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674‑6899.2020.01.009.

[30]       Smith  PP,  Kolhe  S,  O′Connor  S,  et al.  Vaginoscopy  Against Standard  Treatment:  a  randomised  controlled  trial[J].  BJOG, 2019, 126(7):891‑899. DOI: 10.1111/1471‑0528.15665.

[31]      Salazar  CA,  Isaacson  KB.  Office  Operative  Hysteroscopy: An   Update[J].  J   Minim   Invasive   Gynecol,   2018,   25(2): 199‑208. DOI: 10. 1016/j.jmig.2017.08.009.

[32]      Bettocchi  S,  Bramante  S,  Bifulco  G,  et al.  Challenging  the cervix: strategies to overcome the anatomic impediments to hysteroscopy: analysis of 31, 052 office hysteroscopies [J].  Fertil  Steril,  2016,   105(5): e16‑e17.  DOI:   10. 1016/j. fertnstert.2016.01.030.

[33]      American    Association    of   Gynecologic    Laparoscopists. AAGL    practice     report:    practice     guidelines    for    the

diagnosis  and  management  of  endometrial   polyps[J].  J Minim Invasive Gynecol, 2012, 19(1):3‑10. DOI: 10. 1016/ j.jmig.2011.09.003.

[34]      张颖, 陈梅, 郭银树, 等 . 绝经后妇女子宫内膜息肉样癌及 其癌前病变的临床特点及宫腔镜诊断价值[J]. 中华妇产科 杂  志  ,    2016,    51(5):   366‑370.    DOI:    10.3760/cma.  j. issn.0529‑567x.2016.05.009.

[35]      Jeon   J,   Kim   SE,   Lee   DY,   et al.   Factors   associated  with endometrial    pathology    during    tamoxifen    therapy    in women  with  breast   cancer:  a  retrospective  analysis  of 821  biopsies[J].  Breast  Cancer  Res  Treat,  2020,  179(1): 125‑130. DOI: 10. 1007/s10549‑019‑05448‑w.

[36]       中国优生科学协会生殖道疾病诊治分会, 中国医师协会微 无创医学专业委员会妇科肿瘤学组 . 子宫内膜息肉恶变诊 治专家指导意见(2022 年版)[J]. 中国实用妇科与产科杂 志, 2022, 38(5):529‑533. DOI: 10. 19538/j.fk2022050112.

[37]       Pérez‑Medina     T,      Bajo‑Arenas     J,      Salazar     F,      et al. Endometrial    polyps     and     their     implication     in    the pregnancy   rates    of   patients    undergoing   intrauterine insemination:  a  prospective,  randomized   study[J].  Hum Reprod,     2005,      20(6):    1632‑1635.     DOI:      10. 1093/ humrep/deh822.

[38]       Lasmar  RB,  Xinmei  Z,  Indman  PD,  et al.  Feasibility  of  a new  system  of  classification  of  submucous   myomas:  a multicenter study[J]. Fertil Steril, 2011, 95(6):2073‑2077. DOI: 10. 1016/j.fertnstert.2011.01.147.

[39]      Mollo A,  De  Franciscis  P,  Colacurci  N,  et al.  Hysteroscopic resection  of the  septum  improves the  pregnancy  rate  of women    with    unexplained    infertility:    a    prospective controlled  trial[J].  Fertil  Steril,  2009,  91(6): 2628‑2631. DOI: 10. 1016/j.fertnstert.2008.04.011.

[40]      马晓黎, 段华 . 宫腔镜在子宫发育异常诊治中的应用[J].实 用妇产科杂志, 2019, 35(11):812‑815.

[41]      Kresowik JD, Syrop CH, Van Voorhis BJ, et al. Ultrasound is the  optimal  choice for guidance in  difficult hysteroscopy [J]. Ultrasound Obstet Gynecol, 2012, 39(6):715‑718. DOI: 10. 1002/uog.11072.

[42]      段华, 赵艳, 于丹, 等 . 子宫中隔及宫腔镜子宫中隔切除术 对妊娠及其结局的影响[J]. 中华妇产科杂志, 2005, 40(11): 735‑738.

[43]       中华医学会妇产科学分会 . 宫腔粘连临床诊疗中国专家共 识 [J].  中 华 妇 产 科 杂 志 ,  2015,  50(12): 881‑887.  DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529‑567x.2015.12.001.

[44]       Hanstede  M,  van  der  Meij  E,  Veersema  S,  et al.  Live  births after  Asherman  syndrome  treatment[J].   Fertil   Steril,  2021, 116(4):1181‑1187. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2021.05.099.

[45]      段华, 甘露 . 宫腔粘连子宫腔整复手术质量控制[J].中国实 用妇科与产科杂志, 2022, 38(1):36‑40. DOI: 10. 19538/j. fk2022010110.

[46]      王欣, 段华 . 羊膜制品在重度宫腔粘连治疗中的应用及疗 效 分 析 [J].  中 华 妇 产 科 杂 志 ,  2016,  51(1): 27‑30.  DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529‑567x.2016.01.007.

[47]      Zhu  R,  Duan  H,  Gan  L,  et al.  Comparison  of  Intrauterine Suitable  Balloon  and  Foley  Balloon  in  the  Prevention  of Adhesion after Hysteroscopic Adhesiolysis[J]. Biomed Res Int, 2018, 2018:9494101. DOI: 10. 1155/2018/9494101.

[48]       Shen   M,   Duan    H,   Lv   R,   et al.    Efficacy   of   autologous platelet‑rich  plasma  in  preventing  adhesion  reformation following    hysteroscopic     adhesiolysis:    a     randomized controlled  trial[J].  Reprod   Biomed  Online,  2022,  45(6): 1189‑1196. DOI: 10. 1016/j.rbmo.2022.07.003.

[49]      袁静, 段华, 郭银树, 等 . 宫腔镜联合B超检查诊断并联合腹腔镜 治疗剖宫产术后子宫切口憩室[J].中华妇产科杂志, 2015, 50(4): 274-277. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2015.04.007.

[50]       中华医学会计划生育学分会 . 剖宫产术后子宫瘢痕憩室诊 治 专 家 共 识 [J].  中 华 妇 产 科 杂 志 , 2019, 54(3):145-148. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2019.03.001.

[51]       Tang  Q,  Qin  Y,  Zhou   Q,  et al.  Hysteroscopic  treatment  and reproductive     outcomes     in      cesarean     scar     pregnancy: experience at a single institution[J]. Fertil Steril, 2021, 116(6): 1559-1566. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2021.06.015.

[52]       中华医学会妇产科学分会计划生育学组 . 剖宫产术后子宫瘢 痕妊娠诊治专家共识(2016)[J]. 中华妇产科杂志, 2016, 51(8): 568-572. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2016.08.003.

[53]       Diakosavvas     M,     Kathopoulis     N,     Angelou     K,     et al. Hysteroscopic  treatment  of  Cesarean  Scar  Pregnancy:  A systematic  review[J].  Eur  J  Obstet  Gynecol  Reprod  Biol, 2022, 270:42-49. DOI: 10. 1016/j.ejogrb.2021.12.038.

[54]       Zhou W, Feng X, Yu J, et al. The efficacy of different treatments for  type  2  cesarean  scar  pregnancy[J].  Fertil  Steril,  2022, 118(2):407-413. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2022.04.029.

[55]       Robinson   JK,  Dayal  MB,  Gindoff  P,  et al.  A  novel  surgical treatment   for    cesarean   scar    pregnancy:   laparoscopically assisted  operative hysteroscopy[J].  Fertil  Steril,  2009,  92(4): 1497.e13-1497.e16. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2009.07.996.

[56]      段华, 夏恩兰, 李兰芬 . 宫腔镜电切术中并发症的临床分析 [J]. 中华妇产科杂志, 2002, 37(11):650-652.

[57]      王文莉, 段华 . 宫 、腹腔镜联合诊治阴道斜隔综合征 23 例 临 床 分 析 [J]. 中 国 微 创 外 科 杂 志 , 2017,  17(6):498-500. DOI: 10.3969/j.issn.1009-6604.2017.06.006.

[58]      Mashiach  R,  Burke  YZ.  Optimal  Isthmocele  Management: Hysteroscopic,  Laparoscopic,  or  Combination [J].  J  Minim Invasive  Gynecol,  2021,  28(3): 565-574.  DOI:  10. 1016/j.

jmig.2020.10.026.

[59]      Zhang  NN,  Zuo  N,  Chen  SL,  et al.  Accurate  identification and  surgical  correction  of type  IIb uterine  malformation using    synchronized   hysteroscopy    and    laparoscopy[J]. Fertil   Steril,    2022,    117(1):  232-233.   DOI:    10. 1016/j. fertnstert.2021.09.022.

[60]      Propst AM,  Liberman  RF,  Harlow  BL,  et al.  Complications of  hysteroscopic  surgery:  predicting   patients  at  risk[J]. Obstet   Gynecol,   2000,   96(4):  517-520.   DOI:    10. 1016/ s0029-7844(00)00958-3.

[61]      段华, 夏恩兰, 张玫, 等 . 宫腔镜手术并发症 36 例临床分析 [J]. 中华妇产科杂志, 2005, 40(7):435-437.

[62]      夏恩兰 . 宫腔镜手术并发症的过往及现状[J]. 中华妇幼临 床医学杂志:电子版, 2016, 12(3):249-254. DOI: 10.3877/ cma.j.issn.1673-5250.2016.03.001.

[63]      Jansen     FW,     Vredevoogd     CB,     van     Ulzen     K,     et al. Complications of hysteroscopy: a prospective, multicenter study[J].   Obstet    Gynecol,   2000,    96(2):  266-270.   DOI: 10. 1016/s0029-7844(00)00865-6.

[64]      陈蔚, 段华, 成九梅, 等 . 宫腔镜手术不同膨宫压力和灌流介 质对患者血钠水平的影响[J]. 中国微创外科杂志 , 2012, 12(3):250-253. DOI: 10.3969/j.issn.1009-6604.2012.03.019.

[65]      夏恩兰 . 宫腔镜手术并发症诊治现状及展望[J]. 中国实用 妇 科 与 产 科 杂 志 ,  2015,  31(5): 369-373.  DOI:  10.7504/ fk2015040101.

[66]      曹泽毅 .  中华妇产科学[M]. 3 版 . 北京:人民卫生出版社, 2014.

[67]      夏恩兰 . 宫腔镜手术并发症的预防:临床实践指南(法国) [J]. 国际妇产科学杂志, 2014, 41(5):575-577.

[68]      夏恩兰 . 宫腔镜术后子宫腔感染的防治及预后[J]. 中国实 用妇科与产科杂志, 2012, 28(6):409-412.

·启事 ·

《中华妇产科杂志》专业领域内公知公认的缩略语 直接使用的说明

为了更方便、简洁地使用本专业领域内的名词术语及  其缩略语，本刊特公布公知公认的部分缩略语，作者在撰写  文章时可以直接使用以下缩略语，而不必再注明其全称 。 未公布的名词术语，请按照如下规则进行缩写：原词过长  （一般为超过 4 个汉字）且在文中多次出现者，若为中文缩  略语可于第 1 次出现时写出全称，在括号内写出缩略语， 如：卵巢上皮性癌（卵巢癌）；若为外文缩略语可于第 1 次出  现时写出中文全称，在括号内写出外文全称及其缩略语， 如：体重指数（body mass index，BMI）。

本说明从 2023 年第 1 期开始执行 。以下为可直接使用 的缩略语，括号内为缩略语的全称。

一、英文缩略语

AFP（甲胎蛋白）；AIDS（获得性免疫缺陷综合征）；B 超  （ B 型超声）；CA（癌相关抗原，如：CA125）；CD（分化群，如： CD+4  T 淋巴细胞）；cDNA（互补 DNA）；CT（计算机体层摄  影）；DIC（弥漫性血管内凝血）；ELISA（酶联免疫吸附试

验）；ER（雌激素受体）；FSH（卵泡刺激素）；HBcAg（乙型肝  炎病毒核心抗原）；HBeAg（乙型肝炎病毒 e 抗原）；HBsAg  （乙型肝炎病毒表面抗原）；hCG（人绒毛膜促性腺激素）；HE  染色（苏木精-伊红染色）；HELLP 综合征（溶血、肝酶升高和  低血小板计数综合征）；HIV（人类免疫缺陷病毒）；HPV（人  乳头状瘤病毒）；ICU（重症监护病房）；Ig（免疫球蛋白，如： 	IgA、IgM）；LH（黄体生成素）；MRI（磁共振成像）；mRNA（信  使 RNA）；PCR（聚合酶链反应）；PR（孕激素受体）；SP 法（链  霉菌抗生物素蛋白-过氧化物酶连接法）；TORCH（弓形体  病、其他病毒、风疹、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒）。

二、中文缩略语

彩超（彩色多普勒超声）；查体（体格检查）；电镜（电子 显微镜）；放疗（放射治疗）；肛查（肛门检查）；光镜（光学显 微镜）；化疗（化学药物治疗）；活检（活组织检查）；免疫组化 （免疫组织化学）；胸片（胸部 X 线片）；诊刮（诊断性刮宫）。