中国介入心脏病学杂志2023年 4 月第31卷第 4 期  Chin J Intervent Cardiol, April 2023, Vol 31, No. 4                                                                          · 241 ·

· 专家共识 ·

冠状动脉 CT 血流储备分数应用临床路径中国专家共识

中国医师协会心血管内科医师分会超声心动图和影像学组 《中国介入心脏病学杂志》编辑委员会

【摘要】  目前血流储备分数（FFR）被认为是心外膜冠状动脉狭窄功能性评价的“金标准”，但 由于各种原因在实际临床中 FFR 的应用受到一定限制。基于冠状动脉 CT 血管造影（CCTA）影像数据 应用高级计算流体力学及深度学习等方法获得的冠状动脉 CT 血流储备分数（CT-FFR）能同时提供冠 状动脉的解剖和生理学信息，成为临床研究和应用的新热点。CT-FFR 在国内临床实践中的使用仍处于 探索阶段。本专家共识介绍了 CT-FFR 的基本原理及诊断效能、工作流程、临床证据、应用临床路径及 局限性。专家组希望本临床路径共识的制订与发布能够对未来 CT-FFR 技术的临床规范化使用起到积 极推动作用。

【关键词】  血流储备分数；  冠状动脉 CT 血管造影；  冠心病

【中图分类号】  R54

Chinese expert consensus on the clinical pathway of coronary computed tomography angiography-  derived fractional ﬂow reserve  Echocardiography and Cardiovascular Imaging Group of Chinese College of Cardiovascular Physicians，Editorail Board ofChinese Journal ofInterventional Cardiology

Corresponding authors：HUO Yong，Email：huoyong@263.net.cn；CHEN Yun-dai，Email：cyundai@vip.163.com；

LI Jian-ping，Email：13521531013@163.com

【Abstract】  Fractional flow reserve（FFR）is considered the“gold standard ”for functional evaluation of epicardial coronary artery stenosis ，but its application in clinical practice is limited due to various reasons. Coronary CT angiography derived fractional ﬂow reserve（ CT-FFR）obtained based on coronary CT angiography（CCTA）images and advanced computational ﬂuid dynamics and deep learning methods can simultaneously provide anatomical and physiological information of coronary arteries. CT- FFR has became a new hotspot in clinical research and application. The use of CT-FFR in domestic clinical practice is still in the exploratory stage. This expert consensus introduces the basic principles and diagnostic performance of CT-FFR ，the workﬂow of CT-FFR ，the clinical evidence of CT-FFR ，the clinical pathway of CT-FFR application ，and the limitations of CT-FFR. The aim of this expert consensus is to promote the standardized application of CT-FFR in clinical practice.

【Key words】  Fractional ﬂow reserve；  Coronary CT angiography ；  Coronary artery disease

我国心血管病现患人数约为3.3亿例，每5例死 亡中就有2例死于心血管病。冠心病推算为1  139 万例且患病率呈逐年增加态势，及时准确地诊断 和精准治疗至关重要［ 1］。冠心病常用的影像检

DOI： 10. 3969/j. issn. 1004-8812. 2023. 04. 001

基金项目：国家重点研发计划项目（ 2021YFA1000204 、 2016YFC1300300 ）

通信作者：霍勇，Email：huoyong@263.net.cn；陈韵岱，Email： cyundai@vip.163.com；李建平，Email ：13521531013@163.com

查手段为有创冠状动脉造影（invasive  coronary a n giog r a phy ，ICA ）和冠状动脉CT 血管造影 （coronary CT angiography，CCTA）。常规ICA和 CCTA主要提供解剖信息，单凭视觉评估冠状动脉 狭窄程度与心肌缺血无明确相关性［2］，难以从功能 学角度评价狭窄对心肌供血的影响。

冠状动脉狭窄的功能学检测方法有很多，包 括心电图负荷试验、超声负荷试验、同位素或磁共 振负荷试验等。1993年Pi jls等［3］提出通过压力测

定推算冠状动脉血流的新指标，即血流储备分数 （fractional  flow  reserve，FFR）。FFR是指心外 膜冠状动脉存在狭窄时，该血管所供应区域能获 得的最大心肌血流量与同一区域理论上无狭窄时 最大心肌血流量的比值。多项大型临床研究表明， FFR指导的血运重建（FFR≤0.80的患者进行血运 重建）显著减少了支架置入，提高了手术安全性， 也改善了患者的长期预后［4-6］。经过长期临床研究 及实践，目前FFR已被认为是心外膜冠状动脉狭窄 功能性评价的“金标准”，得到各类血运重建相关 指南的推荐［7-8］。

FFR在冠状动脉功能学评估上具有独特的优 势，然而在实际临床中的应用受到一定限制［9］。其 原因是多方面的，FFR需要经导管测量，是有创的诊 断方法，需要压力导丝及腺苷或其他药物，不仅增 加了额外费用，且操作增加手术时间（操作需要约 30 min），为了保证检测的可重复性和安全性，对医 师和护理团队的要求较高；此外，现有冠状动脉血 管负荷药物的潜在不良反应（面部潮红、呼吸困难、 心动过缓和心脏传导阻滞等）也增加了FFR测量过 程中患者的不适度和不良反应［10-11］。近年来，基于 CCTA影像数据应用高级计算流体力学及深度学习 等方法获得的冠状动脉CT血流储备分数（coronary  CT angiography derived fractional flow reserve，CT-  FFR）能在单次检查期间同时提供冠状动脉的解剖和 生理学信息，成为临床研究和应用的新热点［12］。CT-  FFR不需要改变原有CCTA的数据采集方案，不需要 使用药物辅助，不会增加辐射剂量，已引起国内外心 内科及影像科医师的广泛关注。国内已有数家公司的 CT-FFR产品获得注册批准，但在国内临床实践中的 使用仍处于探索阶段。

为帮助我国广大临床工作者合理、规范地应用 CT-FFR，中国医师协会心血管内科医师分会超声心 动图和影像学组联合《中国介入心脏病学杂志》编 辑委员会牵头组织相关专家，基于国内外最新临床 研究成果，参考相关指南和共识，结合我国国情和临 床实践，撰写了该共识。专家组希望本临床路径共 识的制订与发布能够对未来CT-FFR技术进一步参 与患者诊疗起到积极的推动作用。

1    CT-FFR基本原理及诊断效能

1. 1    CT-FFR基本原理

CT-FFR是一项无创的图像后处理技术，基于常

规CCTA所获得的冠状动脉三维图像，辅以计算机 专用软件，即可根据冠状动脉解剖模型，联合冠状 动脉生理学的数学模型、流体动力学的物理定律， 模拟冠状动脉血流情况，计算冠状动脉流速和压 力，提供模拟FFR结果［13-15］。CT-FFR将冠状动脉狭 窄的解剖严重程度与其生理效应耦合起来，提供了 狭窄病变的生理学信息，使临床医师能更全面地了 解冠状动脉的供血情况。

经典的CT-FFR计算大致可分为3个要素［14-15］。

（1）从CCTA图像提取出解剖模型，设定计算模拟 的区域。以往需要人工分割血管边界生成模型。随 着机器学习人工智能技术的应用，大部分工作可 由计算机自动完成。（2）选择合适的数学模型和数 值方法。描述流体运动的纳维-斯托克斯（Navier- Stokes）方程也适用于大动脉和冠状动脉的血液流 动。复杂区域的纳维-斯托克斯方程需要使用数值 方法在计算机上求解。例如有限元法，由于适合处 理具有复杂边界的问题，被最先应用到CT-FFR的 计算。（3）确定边界条件。除了选定微分方程，求解 还需要边界信息，例如入口的流量、下游血管的流 阻等。边界条件需要符合患者的生理特征，这些信 息可通过临床数据和数学模型估算。 根据FFR计 算所采用的方法，目前可用的CT-FFR软件主要有以 下3类：基于三维计算流体力学（3D-computational flow dynamics，3D-CFD）的CT-FFR、基于降阶CFD 的CT-FFR、基于深度学习的CT-FFR。

1. 1. 1    基于3D-CFD的CT-FFR     基于3D-CFD的 CT-FFR软件以血管的三维模型为基础，采用了计算 流体力学的数值方法，辅以心血管力学模型计算出 三维模型中压力速度场，进而估计出CT-FFR［15］。基 于3D-CFD的CT-FFR对血流的还原程度较高、具有 较高的精准度，但其计算量较大，早期每例的处理 时间较长（一般为1~4 h），需要专业人员在核心实 验室的超级计算机上进行离线并行计算和处理，限 制了其在临床的广泛应用。近年来随着技术和算法 的进步，基于3D-CFD的CT-FFR在精准度和计算时 间上都有明显提高［16-18］，这使得基于3D-CFD的CT- FFR实现了现场实时分析。基于3D-CFD的计算方 法在原理上适用于各种冠状动脉解剖结构和复杂 病变，但对于血管边界的重建要求较高，跟其他CT- FFR方法一样受图像质量影响。

1. 1. 2    基于降阶CFD的CT-FFR     基于降阶CFD的 CT-FFR软件便于现场部署及计算，通过一维降阶

模型进行流体模拟，沿着冠状动脉树进行压力、流 量的测定，最后，将CT-FFR值的空间分布以彩色编 码地图的方式投影至三维冠状动脉树模型上［19-21］。 基于降阶CFD的计算时间显著低于3D-CFD，计算时 间2~5 min，图像分割及人工修改时间另计［19，22］，目 前已经能实现一站式自动化CT-FFR分析。基于降阶 CFD的计算方法，丢失了部分三维信息，因此在某些 复杂解剖结构上精准度可能会受到限制。

1. 1. 3    基于深度学习的CT-FFR     基于机器学习算 法的CT-FFR使用深度学习框架，采用多层神经网络 结构和一维降阶模型，对大数据集的冠状动脉树解 剖结构与其相应计算血流动力学之间的复杂关系进 行离线训练、学习，模拟一个符合CFD计算结果的模 型。完成训练后基于深度学习相比基于3D-CFD可以 更快地计算CT-FFR［22-26］，更加适合现场部署计算。 基于深度学习的计算方法，需要训练大量压力导丝 测量的真实CCTA数据，因此对于尚未充分训练的冠 状动脉解剖结构和复杂病变，计算结果可能存在一

定的不确定性。

1. 2    CT-FFR的诊断效能

CCTA对于心肌缺血的诊断具有较高的阴性预测 值，但阳性预测值低，因此CCTA识别血流动力学有 意义的冠状动脉病变的特异性相对较差［27-28］。由此 会导致许多并不存在心肌缺血的检查者因为CCTA的 阳性结果而进行ICA检查，而CT-FFR能明显提高对心 肌缺血的诊断特异度，可减少不必要的ICA检查。

最早由HeartFlow公司资助的3项前瞻性、多中 心、核心实验室采用盲法分析的对照试验，以压力 导丝FFR（0.80为界值）作为参考标准，证明了与 CCTA相比，CT-FFR与压力导丝FFR有更高的一致 性，在诊断效能上具有优势［29-31］。此后国内外多家 公司也进行了CT-FFR分析软件的开发和应用，不同 算法的CT-FFR也相继应用于冠心病的精准诊治。 表1罗列了部分CT-FFR诊断效能的临床研究结果， 随着算法的优化，CT-FFR对于心肌缺血的诊断效

能逐渐提高［17-18，20，26，31-37］。

# 表 1    不同 CT-FFR 软件诊断效能及认证情况a

# Table 1   Diagnostic performance and authentication status of diﬀerent CT-FFR software

| 研究第一 作者 / 发表 时间 | 试验 设计 | 软件 厂家 | 患者例数 （例）/ 血管 支数（支） |  | 患者水平 |  |  |  | 血管水平 |  |  |  |  |  |  | 主要计算 原理 | 认证 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 准确度 （%） | 敏感度 （%） | 特异度 （%） | PPV | NPV | 准确 敏感 特异 AUC 度（%）度（%）度（%）PPV |  |  |  |  | NPV | AUC |  |  |
| Nørgaard 等［31］/2014 | 前瞻性， 多中心 | HeartFlow | 254/484 | 81 | 86 | 79 | 65 | 93 | 0.9 | 86 | 84 | 86 | 61 | 95 | 0.93 | 3D-CFD | FDA |
| Yang 等［32］ / 2017 | 前瞻性， 多中心 | 西门子 医疗 | 72/138 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 81 | 87 | 77 | 71 | 90 | 0.893 | 降阶 CFD | 未获三 类证 |
| Ko 等［20］/ 2017 | 前瞻性， 单中心 | 东芝医疗 | 30/56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 83.9 | 77.8 | 86.8 | 73.7 | 89.2 | 0.88 | 降阶 CFD | 未获三 类证 |
| 单冬凯 等［33］/2018 | 回顾性， 单中心 | 北京冠生 云医疗 | 39/56 | 82.05 | 83.33 | 80.95 | 78.95 | 85.00 | 0.826 | 76.79 | 69.57 | 81.82 | 72.73 | 79.41 | 0.786 | 3D-CFD | 未获三 类证 |
| 龚艳君 等［34］/2019 | 回顾性， 单中心 | 苏州润心 科技 | 71/80 | 81.7 | 71.4 | 91.7 | 89.3 | 76.7 | 0.852 | 81.3 | 67.6 | 93.0 | 89.3 | 76.9 | 0.848 | 3D-CFD | 未获三 类证 |
| Tang 等［ 17］ / 2020 | 回顾性， 多中心 | 联影医疗 | 338/442 | 90 | 89 | 91 | 88 | 92 | 0.92 | 91 | 89 | 91 | 86 | 94 | 0.92 | 3D-CFD | 未获三 类证 |
| 官晓晖 等［35］/2021 | 回顾性， 单中心 | 数坤科技 | 110/209 | 94.6 | 96.2 | 93.1 | 92.6 | 96.4 | 0.813 | 91.9 | 83.6 | 96.3 | 92.4 | 91.6 | 0.788 | 降阶 CFD | 三类证 （NMPA） |
| Li 等［26］/ 2022 | 回顾性， 单中心 | 科亚医疗 | 73/85 | 90.4 | 93.6 | 88.1 | 85.3 | 94.9 | NA | 91.8 | 93.9 | 90.4 | 86.1 | 95.9 | 0.957 | 深度学习 | 三类证 （NMPA）、 FDA、CE |
| Wang 等［36］/ 2022 | 前瞻性， 多中心 | 睿心智 能医疗 | 316/324 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.95 | 92 | 95.3 | 89.8 | NA | NA | 0.95 | 3D-CFD | 三类证 （NMPA） |
| Gao 等［ 18］/ 2022 | 前瞻性， 多中心 | 北京心世 纪医疗 | 317/366 | 90.5 | 90.7 | 90.4 | 90.7 | 90.4 | 0.92 | 88.8 | 89.9 | 87.8 | 87.3 | 91.1 | 0.89 | 3D-CFD | 三类证 （NMPA） |
| Tao 等［37］/ 2022 | 前瞻性， 多中心 | 深圳市阅 影科技 | 128/NA | 94 | 90 | 98 | 98 | 92 | 0.969 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3D-CFD | 三类证 （NMPA） |

注：a ，表 1 按文献发表顺序排序，以压力导丝 FFR ≤ 0.80 为缺血阳性参考标准；CT-FFR ，冠状动脉 CT 血流储备分数；PPV ，阳性预测 值；NPV ，阴性预测值；AUC ，受试者工作特征曲线下面积；3D-CFD ，三维计算流体力学；FDA ，美国食品药品监督管理局；NA ，不能获得； NMPA ，中国国家药品监督管理局；CE ，欧盟认证。

由于受到CT空间分辨力和冠状动脉钙化所致 线束硬化伪影的限制，CCTA经常高估狭窄程度，进 一步限制了特异性。一项基于深度学习的CT-FFR  研究显示，在轻度至中度钙化病变中，CT-FFR比 CCTA表现出更好的鉴别缺血能力，在中度或严重 钙化的患者和血管中诊断的准确度和特异度均高于 CCTA［38］。另一项研究也发现在严重钙化的冠心病 患者中（钙化评分＞400分），CT-FFR的准确度和特 异度均显著高于CCTA（75%比44%，69%比23%）， 而敏感度比较差异无统计学意义（88%比94%）［31］。 FACC研究［39］前瞻性入选了260例钙化积分＞399分 （中位数为895分，43%的患者＞1 000分）的稳定胸痛 患者，78%的患者CT-FFR值≤0.80，以压力导丝FFR  （共112例患者182支血管）为诊断参考标准时，血管 水平CT-FFR诊断的准确度为78%，敏感度为82%，特 异度为75%，受试者工作特征曲线下面积为0.81。

2    CT-FFR的图像质控、工作流程及测量位置选择

2. 1    图像质控

CT-FFR 是基于冠状动脉模型进行仿真计算 的，而冠状动脉模型的精准度严重依赖于CC TA  图像质量。目前临床CT扫描的最高空间分辨率约 为0.5  mm，只能检测到0.5  mm 以上厚度的斑块。 目前，CT-FF R 对于直径2.5  mm 以上冠状动脉的 计算是可靠的（ 图像质量优越的可适当放宽至 2 . 0  mm ），然而冠状动脉钙化和图像伪影也是 制约CT- FF R 计算的重要因素。ADVANCE 研 究［40］在注册队列和临床队列中分别有2.9%和8.4%  的患者因为CCTA图像质量问题未能完成CT-FFR计 算。要想获得准确的CT-FFR值，需要优化CCTA影 像采集从而获取高质量图像。高时间分辨力、高管 电压、薄层厚、低心率能获得较高的图像质量。所以 CCTA要在至少64排探测器的CT设备上完成，并严 格执行心血管CT指南的扫描计划；在无禁忌证的情 况下使用β受体阻滞剂将心率降至70次/分以下（最好 降至65次/分以下）；在无禁忌证的情况下扫描前3~  5 min舌下含服硝酸甘油（片）或者喷服硝酸甘油（气 雾剂）。获取CCTA图像后如有明显的运动伪影或者 断层伪影，不建议进行CT-FFR测量。由于总钙化积 分＞1000的患者进行CT-FFR计算的准确度不确定，也 建议进行排除。

推荐意见：用于CT-FFR 测量的CCTA图像要 用至少64排探测器的CT采集，遵守心血管CT指南

扫描规范。不建议对有严重伪影和严重钙化（总钙 化积分＞1 000）的图像进行CT-FFR测量。

2. 2    CT-FFR工作流程

临床医师提出进行CT- FFR 测量的需求，在 CCTA图像质控合格满足CT-FFR测量条件下，将 CCTA图像导入CT-FFR相关软件工作站。软件进 行血管分割及斑块检出（不同软件具体操作会稍有 不同），虽然现在很多软件的血管分割和斑块检出 准确度较高，但还是建议由测量员进行人工复核， 必要时进行手动调整，所有测量员要经过规范专业 的培训并通过测量一致性评价后方可对患者的临 床数据进行正式测量。人工复核完毕后由软件进行 相应的建模计算，获得冠状动脉树任意一点的CT- FFR值。最后结果需要上级医师进行审核确认。简 要流程见图1。

CCTA 图像质控合格

软件血管分割及斑块检出

测量员确认（必要时手工调整）

CT-FFR 计算

上级医师审核确认

注：CCTA，冠状动脉CT 血管造影；CT-FFR，冠状动脉CT 血流储备分数。

## 图 1    CT-FFR 工作流程

## Figure 1    Workﬂow ofCT-FFR

2. 3    测量位置选择

CT-FFR能提供整个冠状动脉树任意位置的CT-  FFR值，应该根据临床医师关注的靶血管和靶病变 确定测量位置。如无特殊，首先报告靶血管水平 的CT-FFR值，一般将测量位置定为血管远端直径 2 mm处；还要报告靶病变水平的CT-FFR值，推荐测 量位置选择病变远端2 cm处［41-44］；对于1支靶血管 多处病变的情况，还要报告每处病变的跨病变△CT-  FFR值，即病变近端与远端CT-FFR的差值（图2）。 临床医师和影像科医师应当共同合作，在CT-FFR计 算前对CT图像及测量位置进行必要的确认。

推荐意见：建议同时提供靶血管、靶病变及跨 病变△CT-FFR值。

病变 1 病变前

CT-FFR 0.96

病变 1 病变后

CT-FFR 0.76

病变后 CT-FFR 0.69

病变 2 病变前 CT-FFR 0.75

病变 2 病变后 CT-FFR 0.70

靶血管 CT-FFR 0.69

B

靶血管 CT-FFR 0.65

靶病变 CT-FFR 0.67

病变前 CT-FFR 0.96

A

注： CT-FFR ，冠状动脉 CT 血流储备分数。

图 2    CT-FFR 测量位置示意  A. 1 支血管 1 处病变，建议报告靶血管 CT-FFR 值、靶病变 CT-FFR 值（病变远端 2 cm 处）及病变前后 CT-FFR 值；B. 1 支血管多处病变，建议报告靶血管 CT-FFR 值及每处病变前后 CT-FFR 值

## Figure 2    Schematic of measurement location of CT-FFR

## 3    CT-FFR的临床证据

### 3. 1    CT-FFR减少ICA的使用，提高血运重建占比

在CCTA诊断为严重狭窄的病变中，只有49%

在压力导丝FFR评估时显示血流动力学有意义［45］。 PLATFORM研究［46］显示在计划进行ICA的临床稳 定的患者中，61%的患者在接受CCTA/CT-FFR检 查后取消ICA。NXT研究［31］中，CT-FFR将68%的 CCTA假阳性患者和67%的CCTA假阳性血管正确地 重新分类为真正的阴性结果，降低了临床误诊率，提 高了ICA的效率。CT-FFR RIPCORD研究［47］将NXT  研究中的患者信息交由3名临床医师进行回顾性、 假设性的临床决策。研究者发现通过CT-FFR检查 后，44%的患者治疗方式被改变，18%的患者改变了 需要血运重建的靶血管。在真实世界的ADVANCE  注册研究［48］中，与最开始基于CCTA的治疗计划 相比，CT-FFR改变了66.9%患者的临床诊疗计划。 FORECAST研究［49］是一项多中心、随机对照研究， 1  400例患者随机分为常规临床诊疗组和CCTA /  CT-FFR指导诊疗组，结果显示CCTA/CT-FFR组 ICA的比例显著低于常规诊疗组（ 19 %比2 5% ， P=0.01），而CCTA/CT-FFR组血运重建占比高于 常规诊疗组（75%比55%），提示CT-FFR有助于提 高ICA的效率。CT-FFR在复杂冠心病中也证明了 其可行性和准确性。SYNTAX  Ⅲ REVOLUTION  研究［50］是一项多中心、随机对照研究，比较左主干 或三支血管病变患者分别行CCTA、ICA后的临床

决策。结果显示CT-FFR纠正了CCTA对SYNTAX 评分的过高估计，与ICA相比，在相似程度上改变 患者的临床决策（6.3%比9.0%）。

3. 2    CT-FFR对冠心病患者的预后价值

PLATFORM研究［46］在90  d随访中，使用CT- FFR 后取消ICA的患者没有发生主要不良心血管 事件（major  adverse  cardiovascular  events， MACE ）。同时在1年随访时计划ICA 队列中直 接ICA组和CCTA / CT-FFR 指导组患者的临床事 件和生活质量差异均无统计学意义，但CT-FFR  组的医疗支出减少［51］。ADVANCE注册研究［48］ 观察到，在CT-FFR＞0.80的患者中，90  d内无死 亡/ 心肌梗死发生，而在CT- FFR ≤ 0 .8 0的患者 中，MACE发生率（HR  19.75，95%CI  1.19~326， P= 0.008）和死亡/心肌梗死发生率（HR  14.68， 95%CI 0.88~246，P=0.039）均显著升高，表明CT- FFR＞0.80与良好的短期预后相关。在ADVANCE 注册研 究［ 52 ］1 年的随访中，CT- FF R 值 与之后 ICA、血运重建和MACE 发生率呈负相关，由于 总体事件率仅1.16%，与CT-FFR＞0.80相比，CT- FFR ≤0.80的患者MACE风险增加差异无统计学 意义（RR 1.81，P=0.06），但心血管死亡或心肌梗 死的风险显著增加（RR 4.22，95%CI 1.28~13.95， P=0.01）；而在CT-FFR＞0.90的患者中无任何临 床事件发生。N ø rga ard 等［53］进行的一项单中心 研究发现，CT-FFR＞0.80的患者可以安全地推迟

ICA，其在2年随访的不良心血管事件发生率（全 因死亡、心肌梗死、因不稳定型心绞痛住院或非 计划血运重建术）与CC TA 狭窄＜30 %的患者相 似（P=0.58）。NXT试验的5年随访研究［54］表明， CT-FFR ≤0.80患者的全因死亡、心肌梗死、血运 重建的复合终点显著升高；此外，与PLATFORM  研究结果相似的是，CT-FFR＞0.80的患者没有发 生心肌梗死或死亡，表明了CT-FFR＞0.80的长期 安全性。近年来，基于功能性的SYNTAX积分也 有新的成果，CT-FFR  SYNTAX积分（FSSCTA）将 CC TA 解剖学上的狭窄数据与CT-FF R 评估的功 能数据相结合，与CCTA  SYNTAX积分（SS CTA） 和ICA  SYNTAX 积分（SSICA）相比，FSSC TA 对 MACE的预测准确率更高［55］。以上研究均基于临 床情况稳定的患者。一项研究回顾性分析CT-FFR  在急诊室急性胸痛患者中的使用［56］，该研究入选 的急性胸痛患者排除了心电图明显变化或者心肌 标志物阳性，即排除了明确诊断为急性冠状动脉 综合征（acute  coronary  syndrome，ACS）的患 者，结果发现CT-FFR＞0.80患者90  d随访未发生 死亡或者非致死性心肌梗死。综上，CT-FFR对冠 心病患者的预后有一定的预测价值。

4    CT-FFR应用临床路径

本共识设定的临床情境是患者已经进行了 CCTA检查，且CCTA图像也适合进行CT-FFR测量。

患者的临床疾病状态是千差万别的，在临床实 践中，面对复杂的患病个体，需要结合患者的症状、 合并症、其他检查结果合理应用CT-FFR，在冠状动 脉疾病的诊断、风险评估、个体化治疗方案的制订 以及疗效评价方面充分发挥和利用CT-FFR的临床 价值。本共识将对哪些临床情况推荐使用CT-FFR及 如何解读CT-FFR值进行介绍。

4. 1    CT-FFR应用的一般临床情境

4. 1. 1    无症状人群  国内一些体检机构会对部分 冠心病验前概率较高的无症状人群进行CCTA检 查，但目前尚无该人群CT-FFR的相关研究。参照稳 定冠心病的相关研究，建议狭窄程度＞90%的患者 由临床医师根据病变部位和其他检查进行个体化评 估，判断是否进行ICA检查，狭窄程度30%~90%的 患者进行CT-FFR测量。

4. 1. 2    无冠心病史症状稳定或症状不典型患者

这是目前大部分CT-FFR研究入选的患者人群，是循

证证据最充分的人群。这些研究大部分入选标准为 CCTA狭窄程度为30%~90%的患者（也有研究将入 选狭窄程度下限定为40%），对CT-FFR＞0.80的患 者进行药物治疗而不进行ICA ，短期及长期的 预后均良好。最新的一项多中心、随机对照临床 研究显示，基于现场部署的CT-FFR 诊疗流程将 显著减少90  d内ICA 发现非阻塞性冠状动脉疾 病或不需要干预的患者比例，相较常规诊疗组 的降幅达39 % ；此外，CT- FF R 策略增加了入选 人群的90  d 内血运重建比例，总体上有节省医 疗成本的趋势，尽管该策略尚未被发现显著改 善症状或生活质量，但也未影响心血管临床终 点［57］。本共识建议狭窄程度＞90 %的患者直接 进行ICA 检查，狭窄程度30% ~ 9 0%的血管进行 CT-FFR 测量。

4.  1. 3    ACS患者  当患者诊断为ACS时，如为ST 段抬高的ACS，建议紧急行ICA；如为非ST段抬高 ACS，先进行危险分层，当危险分层为低危时，可先 进行无创评估，而当危险分层为非低危患者时，建 议紧急或择期行ICA［58］。既往CT-FFR研究基本排 除了ACS患者。但由于CCTA在低危ACS患者的应用 得到临床指南的推荐，所以本共识推荐对于该人群 CT-FFR的应用参照上一部分症状稳定患者。近年有 不少FFR在ACS患者ICA中应用的相关研究，主要是 ICA后发现存在多支血管病变时，FFR可以协助判 断靶血管以及指导非靶血管的血运重建。由于目前 研发的CT-FFR软件的测量值与FFR一致性良好，本 共识推荐CT-FFR可用于协助指导ACS患者ICA后非 靶血管是否进行血运重建。CT-FFR在ACS患者中应 用时，对CT-FFR测量软件有更高要求，包括部署现 场工作站，且图像处理要能在靶血管结束血运重建 前完成。

4.  1.  4     有冠心病病史患者  既往有冠心病病史 患者，因本共识设定的临床情境是患者已经进行了 CCTA检查，可以推荐直接CCTA+CT-FFR临床策 略，这样可以减少CCTA检查后评估CT-FFR的等 待时间。既往CT-FFR研究基本排除了血运重建的 患者，这方面的证据比较缺乏，所以目前不推荐CT- FFR用于血运重建术后血管的常规评估。由于近年 来药物球囊使用的增加，对于单纯药物球囊扩张的 血管，冠状动脉内无置入物，本共识推荐可以按无 血运重建的路径进行。

推荐意见：CT-FFR的临床使用要根据不同场景

进行选择，推荐路径见图3。但最终的临床决策需要 临床医师结合患者临床表现、病变部位、病变特点 来综合决定。

4. 2    CT-FFR界值及解读

FFR的推荐界值是0.80，建议0.80以上病变进行 药物治疗；FFR＜0.75的病变可诱发心肌缺血，推荐 行血运重建；FFR 0.75~0.80为“灰区”，可综合患 者的其他情况进行判断［59］。目前大部分临床研究中 CT-FFR的界值是0.80。一项荟萃研究发现，CT-FFR 对FFR值有轻微的低估，当CT-FFR在0.70~0.80时发 生诊断错误的可能性最大［60］。为了进一步减少不必 要的ICA，本共识专家组推荐CT-FFR的灰区设定在 0.70~0.80，由临床医师根据患者的其他信息来决定 是否进一步进行ICA。

推荐意见：目标CT-FFR＞0.80，认为该血管可 能不存在缺血；0.70~0.80为灰区，应综合其他临床 信息和检查结果，可充分调整药物治疗后再进行 判断；＜0.70认为该血管可能存在缺血，建议进行 ICA。

4. 3    CT-FFR应用的特殊临床情境

4. 3. 1    经导管主动脉瓣置换术（transcatheter aortic

v a lv e  r eplacem ent ，TAVR ）术前冠状动脉评 估  TAVR近几年在国内发展迅速，TAVR术前常 规要进行冠状动脉的评估。目前有些中心常规均行 ICA检查；有些中心考虑到CCTA的高阴性预测价 值，如果CCTA完全阴性就不再进行ICA检查，但如 果CCTA阳性或不能确定阴性则会进行ICA检查。 有研究提示，TAVR术前的CT-FFR值与术后随访期

CCTA

是

目标血管既往置入支架或 CABG 否

不建议 CT-FFR

否

ACS

否

是 低危

ICA

罪犯血管血运重建

非罪犯血管

是

狭窄＜ 30%                       狭窄 30%~90%                        狭窄＞ 90%

狭窄＜ 30%

狭窄 30%~90%

狭窄＞ 90%

CT-FFR                                     PCI

CT-FFR

> 0.80                 0.70~0.80                         ＜ 0.70

| > 0.80 | 0.70~0.80 | < 0.70 | 单纯药物治疗 | 结合基于造影 FFR 或导丝 FFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单纯药物治疗 a                                          综合其他评估 b                                     ICA

注：CT-FFR ，冠状动脉 CT 血流储备分数；CCTA ，冠状动脉 CT 血管造影；CABG ，冠状动脉旁路移植术；ACS ，急性冠状动脉综合征；ICA ，有创 冠状动脉造影；PCI，经皮冠状动脉介入治疗；a，包括生活方式干预及药物治疗，但不进行 ICA；b，包括患者危险因素、症状特点和无创负荷检查（平 板运动、负荷心肌核素、负荷超声心动图）等。

# 图 3    CT-FFR 应用临床路径

# Figure 3    Clinical pathway of CT-FFR

间的MACE发生率增加相关；而以ICA为参考标准， CT-FFR较单纯CCTA提高了拟行TAVR患者冠状动 脉是否存在有意义狭窄的判断准确性，准确度增加 3.9%~10.7%，能更大程度地避免不必要的ICA［61-63］。 主动脉瓣重度狭窄影响冠状动脉血流，而TAVR术 后的冠状动脉血流会相应增加，目前的CT-FFR产 品尚未专门考虑这类人群，准确性还需验证。一项 纳入189例行TAVR的患者的研究发现，21.7%的患 者TAVR术前和术后的CT-FFR分类发生变化，即术 前＞0.80的术后变为≤0.80或者反之［64］。

推荐意见：虽然CT-FFR较单纯CCTA能在一定 程度上提高主动脉瓣狭窄患者冠状动脉狭窄判断的 准确性，但由于TAVR术前、术后冠状动脉血流的变 化会影响CT-FFR值，故本共识推荐CT-FFR可用于 TAVR术前冠状动脉评估，但在解读CT-FFR值时要 慎重，可适当增大灰区范围。

4. 3. 2    非心脏手术患者的术前冠状动脉评估  目 前国内在非心脏外科术前评估的临床实践中，进行 CCTA检查的患者不在少数，PANDA Study验证了 CCTA作为非心脏外科手术术前心脏评估的有效 性。相关的术前评估指南对部分患者建议进行运动 或者药物负荷试验评估冠状动脉缺血情况［65］。CT- FFR尚未得到术前评估指南的推荐，但由于CT-FFR 诊断心肌缺血（以压力导丝FFR为金标准）的准确度 接近90%，CT-FFR可以部分取代负荷试验。

推荐意见：CT-FFR可用于非心脏手术患者的术 前冠状动脉评估。

5    CT-FFR的局限性

虽然CT-FFR在冠心病诊断、治疗决策方面得到 了一定验证，但目前CT-FFR还有一些局限性。（ 1） CT-FFR获得的临床证据来源于不同的软件，将某一 软件的研究结果外推至其他软件产品需慎重。（2） CT-FFR对CCTA的图像质量要求较高，仍有不少比 例的CCTA图像无法进行CT-FFR计算。（3）CT-FFR  对严重钙化病变的诊断效能不确定。（4）CT-FFR  在经皮冠状动脉介入治疗术后或冠状动脉旁路移植 术后的应用还缺乏临床证据。

需要指出的是，CT-FFR只是心脏CT评估技术的 一个方面，CT斑块定量分析、CT斑块流体力学分析 和CT影像组学分析等，都是近年来涌现的心脏CT 评估方法。实际应用中，临床医师需要熟悉并了解相 关技术的适应证，丰富各类冠心病状态的临床诊治

路径，对患者进行更加精准的个体化诊疗。

目前国内自主研发的CT-FFR软件大部分仅进行 了诊断效能方面的研究，其用于临床决策及预后的 数据还非常缺乏。需要共同努力进行相关的高质量 前瞻性临床研究，为CT-FFR在临床的广泛应用提供 更多的证据支持。

写作组成员：龚艳君（北京大学第一医院），刘学波（同 济大学附属同济医院），杨俊杰（中国人民解放军总医 院）， 张龙江（中国人民解放军东部战区总医院）

专家组成员（按照姓名汉语拼音排序）：陈端端（北京 理工大学生命学院生物医学工程系），陈纪言（广东省 人民医院），陈良龙（福建医科大学附属协和医院），陈 韵岱（中国人民解放军总医院），程流泉（中国人民解 放军总医院），傅国胜（浙江大学医学院附属邵逸夫医 院），高传玉（河南省人民医院），葛均波（复旦大学附 属中山医院），龚艳君（北京大学第一医院），郭军（中国 人民解放军总医院），贺勇（四川大学华西医院），侯阳 （中国医科大学附属盛京医院），霍勇（北京大学第一医 院），季福绥（卫生部北京医院），金征宇（北京协和医 院），孔祥清（江苏省人民医院），兰宏志（深圳睿心智 能医疗科技有限公司），李保（山西省心血管病医院/山 西二院），李东（天津医科大学总医院），李刚（四川省人 民医院），李建平（北京大学第一医院），李浪（广西医 科大学第一附属医院），李小虎（安徽医科大学第一附 属医院），刘斌（吉林大学第二医院），刘巨（南方科技 大学力学与航空航天工程系），刘学波（同济大学附属同 济医院），卢光明（中国人民解放军东部战区总医院）， 吕滨（中国医学科学院阜外医院），马根山（东南大学附 属中大医院），马礼坤（安徽省立医院），彭建军（北京 世纪坛医院），钱杰（中国医学科学院阜外医院），钱菊 英（复旦大学附属中山医院），秦勤（天津胸科医院）， 邱春光（郑州大学第一附属医院），邱建星（北京大学第 一医院），王怡宁（北京协和医院），夏黎明（华中科技 大学同济医学院附属同济医院），徐磊（首都医科大学 附属北京安贞医院），严福华（上海交通大学医学院附 属瑞金医院），阳炜光（斯坦福大学心血管生物力学计 算实验室），杨俊杰（中国人民解放军总医院），杨丽霞 （中国人民解放军联勤保障部队九二〇医院），杨敏福 （首都医科大学附属北京朝阳医院），于波（哈尔滨医科 大学第二附属医院），袁祖贻（西安交通大学医学院第 一附属医院），苑海涛（山东省立医院），张佳胤（上海

市第一人民医院），张龙江（中国人民解放军东部战区 总医院），张亚琴（中山大学附属第五医院），张兆琪（首 都医科大学附属北京安贞医院），郑敏文（中国人民解 放军空军军医大学第一附属医院）

### 利益冲突  所有作者均声明不存在利益冲突

# 参  考  文  献

［ 1 ］ 马丽媛 ，王增武 ，樊静 ，等. 《中国心血管健康与疾病报告 2021 》概要［J ］. 中国介入心脏病学杂志，2022 ，30（7 ）： 481-496.DOI ：10.3969/j.issn.1004-8812.2022.07.001.

［ 2 ］ Park SJ ，Kang SJ，Ahn JM ，et al. Visual-functional mismatch between coronary angiography and fractional ﬂow reserve［J ］. JACC Cardiovasc Interv ，2012 ，5（ 10 ）：1029-1036.DOI： 10.1016/j.jcin.2012.07.007.

［ 3 ］ Pijls NH，van Son JA，Kirkeeide RL ，et al. Experimental basis of determining maximum coronary，myocardial ，and collateral blood flow by pressure measurements for assessing functional stenosis severity before and after percutaneous transluminal coronary angioplasty［J ］. Circulation ，1993 ，87（4）：1354- 1367.DOI ：10.1161/01.cir.87.4.1354.

［ 4 ］ Tonino PA ，De Bruyne B ，Pijls NH ，et al. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention［J ］. N Engl J Med ，2009 ，360（3 ）：213-224. DOI ：10.1056/NEJMoa0807611.

［ 5 ］  Pijls NH ，Fearon WF ，Tonino PA ，et al. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention in patients with multivessel coronary artery disease： 2-year follow-up of the FAME（fractional flow reserve versus angiography for multivessel evaluation ）study［ J ］. J Am Coll  Cardiol ，2010 ，56（ 3 ）：177-184.DOI ：10.1016/ j.jacc.2010.04.012.

［ 6 ］  Davies JE ，Sen S ，Dehbi HM ，et al. Use of the instantaneous wave-free ratio or fractional flow reserve in PCI［J ］. N Engl J  Med ，2 0 1 7 ，3 7 6（ 1 9 ）：1 8 2 4 - 1 8 3 4 . DOI ：1 0 . 1 0 5 6/ NEJMoa1700445.

［ 7 ］ Lawton JS ，Tamis-Holland JE ，Bangalore S ，et al. 2021 ACC/ AHA/SCAI guideline for coronary artery revascularization ： a report of the American College of Cardiology/American Heart Association joint committee on clinical practice guidelines［J ］. Circulation ，2022 ，145（ 3 ）：e18-e114.DOI ：10.1161/ CIR.0000000000001038.

［ 8 ］  中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组 ，中华医学会 心血管病学分会动脉粥样硬化与冠心病学组 ，中国医师协会 心血管内科医师分会血栓防治专业委员会，等. 稳定性冠心病 诊断与治疗指南［J ］. 中华心血管病杂志，2018，46（9 ）： 680-694.DOI ：10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2018.09.004.

［ 9 ］ Härle T ，Zeymer U ，Hochadel M ，et al. Real-world use of fractional flow reserve in Germany ： results of the prospective ALKK coronary angiography and PCI registry［J ］. Clin Res Cardiol ，2017 ，106（2 ）：140-150.DOI ：10.1007/s00392- 016-1034-5.

［ 10］ Gaede L，Möllmann H，Rudolph T ，et al. Coronary angiography with pressure wire and fractional flow reserve［ J ］. Dtsch Arztebl Int ，2019 ，116（ 12 ）：205-211.DOI ：10.3238/ arztebl.2019.0205.

［ 11］  Berry  C ，Corcoran D ，Hennigan B ，et al. Fractional flow reserve-guided management in stable coronary disease and acute

myocardial infarction ： recent developments［J ］. Eur Heart J， 2015 ，36（45）：3155-3164.DOI ：10.1093/eurheartj/ehv206.

［ 12］  乔红艳 ，张龙江. 基于冠状动脉CT血管成像血流储备分数的 研究进展［J ］.  中华放射学杂志，2019 ，53（4 ）：324-328. DOI ：10.3760/cma.j.issn.1005-1201.2019.04.019.

［ 13］ Tesche C ，De Cecco CN ，Albrecht MH ，et al. Coronary CT angiography-derived fractional flow reserve［J ］. Radiology， 2017，285（ 1）：17-33.DOI ：10.1148/radiol.2017162641.

［ 14］  Min JK，Taylor CA，Achenbach S ，et al. Noninvasive fractional flow reserve derived from coronary CT angiography ： clinical data and scientiﬁc principles［J ］. JACC Cardiovasc Imaging， 2015 ，8（ 10）：1209-1222.DOI ：10.1016/j.jcmg.2015.08.006.

［ 15］  Taylor CA，Fonte TA，Min JK. Computational ﬂuid dynamics applied to cardiac computed tomography for noninvasive quantiﬁcation of fractional ﬂow reserve ： scientiﬁc basis［J ］. J Am Coll Cardiol，2013 ，61（22）：2233-2241.DOI ：10.1016/ j.jacc.2012.11.083.

［ 16］  邓欣 ，沈雳 ，王瑞 ，等. 基于冠状动脉CT的血流储备分数在 心肌缺血中的诊断应用价值 ：一项单中心前瞻性研究［ J ］. 中国介入心脏病学杂志 ，2021 ，29（ 3 ）：138-142.DOI： 10.3969/j.issn.1004-8812.2021.03.005.

［ 17］ Tang CX，Liu CY，Lu MJ ，et al. CT FFR for ischemia-speciﬁc CAD with a new computational fluid dynamics algorithm ： a Chinese multicenter study［J ］. JACC Cardiovasc Imaging， 2020 ，13（4）：980-990.DOI ：10.1016/j.jcmg.2019.06.018.

［ 18］  Gao Y ，Zhao N ，Song L ，et al. Diagnostic performance of CT FFR with a new parameter optimized computational fluid dynamics algorithm from the CT-FFR-CHINA trial： characteristic analysis of gray zone lesions and misdiagnosed lesions［J ］. Front Cardiovasc Med ，2022 ，9 ：819460.DOI： 10.3389/fcvm.2022.819460.

［ 19］ Coen en A ，Lubbers MM ，Kurata A ，et  al . Fractional fl ow  reserve  computed from noninvasive CT angiography data ： diagnostic performance of an on-site clinician-operated computational fluid dynamics algorithm［ J ］. Radiology， 2015，274（3）：674-683.DOI ：10.1148/radiol.14140992.

［20］ Ko BS，Cameron JD，Munnur RK，et al. Noninvasive CT-derived FFR based on structural and fluid analysis ： a comparison with invasive FFR for detection of functionally signiﬁcant stenosis［J ］. JACC Cardiovasc Imaging ，2017 ，10（6 ）：663-673.DOI： 10.1016/j.jcmg.2016.07.005.

［21］ Fujimoto S ，Kawasaki T ，Kumamaru KK ，et al. Diagnostic performance of on-site computed CT-fractional flow reserve based on ﬂuid structure interactions ： comparison with invasive fractional flow reserve and instantaneous wave-free ratio［J ］. Eur Heart J Cardiovasc Imaging ，2019 ，20（3 ）：343-352. DOI ：10.1093/ehjci/jey104.

［22］ Itu L ，Rapaka S ，Passerini T ，et al. A machine-learning approach for computation of fractional ﬂow reserve from coronary computed tomography［J ］. J Appl Physiol（ 1985 ），2016， 121（ 1）：42-52.DOI ：10.1152/japplphysiol.00752.2015.

［23］ Tesche C，DeCecco CN，Baumann S，et al. Coronary CT angiography- derived fractional flow reserve ： machine learning algorithm versus computational fluid dynamics modeling［J］. Radiology，2018，288 （1）：64-72.DOI：10.1148/radiol.2018171291.

［24］ Zhou F，Wang YN ，Schoepf UJ ，et al. Diagnostic performance of machine learning based CT-FFR in detecting ischemia in myocardial bridging and concomitant proximal atherosclerotic disease［ J ］. Can J Cardiol ，2019 ，35（ 11 ）：1523-1533. DOI ：10.1016/j.cjca.2019.08.026.

［25］ Xu PP，Li JH，Zhou F ，et al. The inﬂuence of image quality on

diagnostic performance of a machine learning-based fractional flow reserve derived from coronary CT angiography［J ］. Eur Radiol ，2020 ，30（ 5 ）：2525-2534.DOI ：10.1007/s00330- 019-06571-4.

［26］ Li Y，Qiu H，Hou Z，et al. Additional value of deep learning computed tomographic angiography-based fractional flow reserve in detecting coronary stenosis and predicting outcomes［J］. Acta Radiol，2022， 63（ 1）：133-140.DOI ：10.1177/0284185120983977.

［27］ Meijboom WB ，Meijs MF ，Schuijf JD ，et al. Diagnostic accuracy of 64-slice computed tomography coronary angiography： a prospective ，multicenter ，multivendor study［ J ］. J Am Coll Cardiol ，2008 ，52（25 ）：2135-2144.DOI ：10.1016/ j.jacc.2008.08.058.

［28］ Budoﬀ MJ ，Dowe D ，Jollis JG ，et al. Diagnostic performance of 64-multidetector row  coronary computed tomographic angiography for evaluation of coronary artery  stenosis in individuals without known coronary artery disease ： results from the prospective multicenter ACCURACY（ assessment by coronary computed tomographic angiography of individuals undergoing invasive coronary angiography）trial［J ］. J Am Coll Cardiol ，2008 ，52（21 ）：1724-1732.DOI ：10.1016/ j.jacc.2008.07.031.

［29］ Koo BK ，Erglis A ，Doh JH ，et al. Diagnosis of ischemia- causing coronary stenoses by noninvasive fractional ﬂow reserve computed from coronary computed tomographic angiograms . Results from the prospective multicenter DISCOVER-FLOW （diagnosis of ischemia-causing stenoses obtained via noninvasive fractional ﬂow reserve）study［J ］. J Am Coll Cardiol，2011， 58（ 19）：1989-1997.DOI ：10.1016/j.jacc.2011.06.066.

［30］ Min JK ，Leipsic J ，Pencina MJ ，et al. Diagnostic accuracy of fractional ﬂow reserve from anatomic CT angiography［J ］. JAMA ，2012 ，308（ 12 ）：1237-1245.DOI ：10.1001/2012 . jama.11274.

［31］ Nørgaard BL，Leipsic J ，Gaur S ，et al. Diagnostic performance of noninvasive fractional flow reserve derived from coronary computed tomography angiography in suspected coronary artery disease ： the NXT trial（analysis of coronary blood ﬂow using CT angiography ： next steps）［ J ］. J Am Coll Cardiol， 2014 ，63（ 12）：1145-1155.DOI ：10.1016/j.jacc.2013.11.043.

［32］ Yang DH ，Kim YH ，Roh JH ，et al. Diagnostic performance of on-site CT-derived fractional ﬂow reserve versus CT perfusion［J］. Eur Heart J Cardiovasc Imaging，2017 ，18（4）：432-440.DOI： 10.1093/ehjci/jew094.

［33］  单冬凯，杨俊杰，窦冠华，等. 冠状动脉CT血管造影获得的无创 血流储备分数对心肌缺血的诊断价值［J ］. 解放军医学杂志， 2018，43（ 1）：33-37.DOI ：10.11855/j.issn.0577-7402.2018.01.07.

［34］ 龚 艳 君 ， 易 铁 慈 ， 杨 帆 ， 等 .   基 于 冠 状 动 脉 C T 血 管 造 影 的血流储备分数评价心肌缺血的价值［ J ］.  中国介 入心脏病学杂志 ，2019 ，27（ 12 ）：673-678.DOI ：10.3969/ j.issn.1004-8812.2019.12.002.

［35］ 官晓晖，李传，黄涛. 冠状动脉CTA图像模拟无创血流储备分 数对功能性心肌缺血的价值［J ］. 医学影像学杂志 ，2021， 31（ 12）：2035-2038.

［36］  Wang X ，Zeng Y ，Tang Z ，et al. Diagnostic accuracy of computed tomography-based fractional ﬂow reserve with a novel coarse-to-fine subpixel algorithm in detecting hemodynamically signiﬁcant stenosis ：a prospective multicenter study［J ］. J Am Coll Cardiol，2022，79（9_Supplement）：1243. https：//doi. org/10.1016/S0735-1097（22）02234-3.

［37］  Tao Y，Gao Y，Wu X，et al. Diagnostic performance of coronary computed tomography（CT）angiography derived fractional ﬂow

reserve（CTFFR）in patients with coronary artery calciﬁcation： insights from multi-center experiments in China［J ］. Ann Transl Med，2022 ，10（ 14）：788.DOI ：10.21037/atm-22-3180.

［38］ Di Jiang M ，Zhang XL ，Liu H ，et al. The eﬀect of coronary calciﬁcation on diagnostic performance of machine learning-based CT-FFR ： a Chinese multicenter study［J ］. Eur Radiol，2021， 31（3）：1482-1493.DOI ：10.1007/s00330-020-07261-2.

［39］ Mickley H，Veien KT ，Gerke O ，et al. Diagnostic and clinical value of FFRCT   in stable chest pain patients with extensive coronary calciﬁcation ： the FACC study［J ］. JACC Cardiovasc Imaging ，2022 ，15（ 6 ）：1046-1058 .  DOI ：10 . 1016/ j.jcmg.2021.12.010.

［40］ Pontone G，Weir-McCall JR ，Baggiano A ，et al. Determinants of rejection rate for coronary CT angiography fractional flow reserve analysis［J ］. Radiology ，2019 ，292（3 ）：597-605. DOI ：10.1148/radiol.2019182673.

［41］ Zhang  LJ ，Tang  C ，Xu  P ，et  al .  Coronary  computed tomography angiography-derived fractional flow reserve ： an expert consensus document of Chinese society of radiology［J ］. J Thorac Imaging ，2022 ，37（6 ）：385-400.DOI ：10.1097/ RTI.0000000000000679.

［42］  Nørgaard BL ，Fairbairn TA ，Saﬁan RD ，et al. Coronary CT angiography-derived fractional flow reserve testing in patients with stable coronary artery disease ： recommendations on interpretation and reporting［J ］. Radiol Cardiothorac Imaging， 2019 ，1（5）：e190050.DOI ：10.1148/ryct.2019190050.

［43］ Omori H，Hara M ，Sobue Y ，et al. Determination of the optimal measurement point for fractional ﬂow reserve derived from CTA using pressure wire assessment as reference［J ］. AJR Am J Roentgenol ，2021 ，216（ 6 ）：1492-1499.DOI ：10.2214/ AJR.20.24090.

［44］ Rønnow Sand NP ，Nissen L ，Winther S ，et al. Prediction of coronary revascularization in stable angina ：comparison of FFRCT   with CMR stress perfusion imaging［ J ］. JACC Cardiova sc  Imaging ，2020 ，13（ 4 ）：994-1004.DOI ： 10.1016/j.jcmg.2019.06.028.

［45］ Meijboom     WB ，Van    Mieghem     CA ， van    Pelt   N ， et  al .   Comprehensive assessment of coronary artery stenoses： computed tomography coronary angiography versus conventional coronary angiography and correlation with fractional ﬂow reserve in patients with stable angina［J ］. J Am Coll Cardiol，2008， 52（8）：636-643.DOI ：10.1016/j.jacc.2008.05.024.

［46］ Douglas PS ，Pontone G ，Hlatky MA ，et al. Clinical outcomes of fractional ﬂow reserve by computed tomographic angiography- guided diagnostic strategies vs . usual care in patients with suspected coronary artery disease ： the prospective longitudinal trial of FFR（CT）： outcome and resource impacts study［J ］. Eur Heart J ，2015 ，36（47 ）：3359-3367.DOI ：10.1093/ eurheartj/ehv444.

［47］ Curzen NP ，Nolan J ，Zaman AG ，et al. Does the routine availability of CT-derived FFR inﬂuence management of patients with stable chest pain compared to CT angiography alone?： the FFRCT  RIPCORD study［J ］. JACC Cardiovasc Imaging， 2016 ，9（ 10）：1188-1194.DOI ：10.1016/j.jcmg.2015.12.026.

［48］ Fairbairn TA，Nieman K，Akasaka T ，et al. Real-world clinical utility and impact on clinical decision-making of coronary computed tomography angiography-derived fractional flow reserve ： lessons from the ADVANCE Registry［J ］. Eur Heart J ，2018 ，39（ 41 ）：3701-3711.DOI ：10.1093/eurheartj/ ehy530.

［49］ Curzen N，Nicholas Z ，Stuart B ，et al. Fractional ﬂow reserve

derived from computed tomography coronary angiography in the assessment and management of stable chest pain ： the FORECAST randomized trial［ J ］. Eur Heart J ，2021 ，42 （37）：3844-3852.DOI ：10.1093/eurheartj/ehab444.

［50］ Collet C ，Onuma Y ，Andreini D ，et al. Coronary computed tomography angiography for heart team decision-making in multivessel coronary artery disease［J ］. Eur Heart J，2018 ，39 （41）：3689-3698.DOI ：10.1093/eurheartj/ehy581.

［51］ Douglas PS，De Bruyne B，Pontone G ，et al. 1-year outcomes of FFRCT-guided care in patients with suspected coronary disease［J］. J Am Coll Cardiol ，2016 ，68（5 ）：435-445.DOI ：10.1016/ j.jacc.2016.05.057.

［52］ Patel  MR ，Nørgaard BL ，Fairbairn TA ，et  al .  1 -year impact on medical practice and clinical outcomes of FFRCT：the ADVANCE registry［J ］. JACC Cardiovasc Imaging，2020 ，13 （ 1 Pt 1）：97-105.DOI ：10.1016/j.jcmg.2019.03.003.

［53］ Nørgaard BL ，Terkelsen CJ ，Mathiassen ON ，et al. Coronary CT angiographic and ﬂow reserve-guided management of patients with stable ischemic heart disease［J ］. J Am Coll Cardiol， 2018 ，72（ 18）：2123-2134.DOI ：10.1016/j.jacc.2018.07.043.

［54］ Ihdayhid AR，Norgaard BL ，Gaur S ，et al. Prognostic value and risk continuum of noninvasive fractional ﬂow reserve derived from coronary CT angiography［J ］. Radiology ，2019 ，292 （2）：343-351.DOI ：10.1148/radiol.2019182264.

［55］ Qiao HY ，Li JH ，Schoepf UJ ，et al. Prognostic implication of CT-FFR based functional SYNTAX score in patients with de novo three-vessel disease［J ］. Eur Heart J Cardiovasc Imaging ， 2020. Online ahead of print. DOI ：10.1093/ehjci/jeaa256.

［56］ Chinnaiyan KM ，Saﬁan RD，Gallagher ML ，et al. Clinical use of CT-derived fractional ﬂow reserve in the emergency department［J］. JACC Cardiovasc Imaging，2020 ，13（2 Pt 1）：452-461.DOI ： 10.1016/j.jcmg.2019.05.025.

［57］ Yang J ，Shan D，Wang X ，et al. On-site computed tomography- derived fractional flow reserve to guide the management of patients with stable coronary artery disease ： the TARGET randomized trial［J ］. Circulation，2023. Online ahead of print.

DOI ：10.1161/CIRCULATIONAHA.123.063996.

［58］  中华医学会心血管病学分会，中华心血管病杂志编辑委员会. 非 ST段抬高型急性冠状动脉综合征诊断和治疗指南（2016）［J］. 中华心血管病杂志，2017，45（5）：359-376.DOI ：10.3760/cma. j.issn.0253-3758.2017.05.003.

［59］ 《中国冠状动脉血流储备分数测定技术临床路径专家共识》 专家组. 中国冠状动脉血流储备分数测定技术临床路径专家共 识［J ］.  中国介入心脏病学杂志，2019 ，27（3 ）：121-133. DOI ：10.3969/j.issn.1004-8812.2019.03.001.

［60］  Cook CM，Petraco R ，Shun-Shin MJ ，et al. Diagnostic accuracy of computed tomography-derived fractional flow reserve［J ］. JAMA Cardiol ，2017 ，2（ 7 ）：803-810.DOI ：10.1001/ jamacardio.2017.1314.

［61］ Aquino  GJ ，Abadia AF ，Schoepf UJ ，et  al .  Coronary CT fractional flow reserve before transcatheter aortic valve replacement ： clinical outcomes［J ］. Radiology ，2022 ，302 （ 1）：50-58.DOI ：10.1148/radiol.2021210160.

［62］ Gohmann RF，Pawelka K ，Seitz P ，et al. Combined CCTA and TAVR planning for ruling out signiﬁcant CAD ：added value of ML-based CT-FFR［J ］. JACC Cardiovasc Imaging，2022 ，15 （3）：476-486.DOI ：10.1016/j.jcmg.2021.09.013.

［63］ Peper J ，Becker LM ，van den Berg H ，et al. Diagnostic performance of CCTA and CT-FFR for the detection of CAD in TAVR work-up［J ］. JACC Cardiovasc Interv ，2022 ，15 （ 11）：1140-1149. DOI ：10.1016/j.jcin.2022.03.025.

［64］  Zhang Y ，Xiong TY ，Li YM et al. Variation of computed tomographic angiography–based fractional flow reserve after transcatheter aortic valve implantation［J ］. Eur Radiol，2021， 31（8）：6220-6229.DOI ：10.1007/s00330-021-08099-y.

［65］ Halvorsen S ，Mehilli J ，Cassese S ，et al. 2022 ESC guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery［J ］. Eur Heart J ，2022 ，43 （39）：3826-3924.DOI ：10.1093/eurheartj/ehac270.

（收稿日期：2023-01-23）

（编辑：李明星）